Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

Zadanie 1 - Rhinomanometr z zestawem komputerowym – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji - 2010 | TAK |  |
|  | Badanie oporów oddechowych nosa wg metody posterior: -standard -Broms | TAK |  |
|  | Badanie oporów oddechowych nosa wg metody anterior: -standard -Broms | TAK |  |
|  | Rhinospirometria | TAK |  |
|  | Oprogramowanie rhinomanometru w polskiej wersji językowej | TAK |  |
|  | Zakres mierzonego przepływu: ± 18 l/s | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru < 2% | TAK |  |
|  | Akcesoria |  |  |
|  | Głowice pomiarowe – 10 szt. | TAK |  |
|  | Przewód powietrzny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Maski dla dorosłych - 20 szt. | TAK |  |
|  | Maski dla dzieci - 20 szt. | TAK |  |
|  | Adaptery do nosa rozmiar mały - 50 szt. rozmiar średni - 50 szt. rozmiar duży - 50 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji głowic pomiarowych, masek i adapterów nosowych | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy |  |  |
|  | Stacja robocza z systemem operacyjnym Windows i oprogramowaniem specjalistycznym w języku polskim - dysk twardy do przechowywania badań min.160 GB - archiwizacja pomiarów na dowolnych nośnikach zewnętrznych min. DVDR/RW | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD min. 19” | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa czarno - biała do wydruku raportów | TAK |  |

Zadanie 2 - Laryngofiberoskop – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji – 2010 | TAK |  |
|  | Pole widzenia min. 800 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 5-50 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy max 3.5 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy min 1,5 mm | TAK |  |
|  | Wygięcie końcówki - góra min.1250 - dół min. 900 | TAK |  |
|  | Fiberoskop możliwy do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - pojemnik do dezynfekcji fiberoskopu - kleszczyki biopsyjne – min. 2 szt. - szczoteczka do czyszczenia kanału biopsyjnego – min. 5 szt. - tester szczelności – 1 szt. - walizka do przechowywania fiberoskopu -1 szt. | TAK |  |
|  | Źródło światła halogenowe | TAK |  |
|  | Światłowód – 2 szt. - autoklawowalny - długość min. 200 cm - kompatybilny z oferowanym źródłem światła | TAK |  |

Zadanie 3 - Laser laryngologiczny - 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Laser CO2 przeznaczony do wykonywania zabiegów laryngologicznych: chirurgia głowy i szyi | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220 – 230 V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Fabrycznie nowy 2010 rok produkcji | TAK |  |
|  | Długość fali promieniowania 10600 nm | TAK |  |
|  | Maksymalna moc na tkance min 25 W z regulacją min. co 1 W | TAK podać |  |
|  | Tryb pracy lasera: ciągły, impulsowy, superpulse | TAK |  |
|  | Chłodzenie powietrzem | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - mikromanipulator do mikroskopu VM 900 Moeller-Wedel o plamce roboczej max 250 µm dla dystansu roboczego 400 mm - zestaw końcówek laryngologicznych - do operacji gardła środkowego – uwuloplastyka; do operacji nosa - ewakuator dymu z filtrem – 1 szt. - zapasowe filtry medyczne min. 5 - okulary ochronne – 1 szt. - gogle ochronne – 1 szt. - przełącznik nożny | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny prowadzony przez Dostawcę | TAK, podać |  |