Zadanie 1

Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji – 4 szt.
Lp.	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	Dwufazowa fala defibrylacji	TAK
	Zakres wyboru energii min. 2-200 J	TAK / podać
	Czas ładowania do max. energii <10 s	TAK / podać
	Tryb pracy ręczny i półautomatyczny	TAK
	Stymulacja przezskórna	TAK
	Ekran monitora	TAK / podać
	Akustyczny sygnał gotowości	TAK
	Optyczny sygnał gotowości	TAK
	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK
	Zewnętrzne standardowe łyżki wielokrotnego użytku	TAK
	EKG z łyżek zewnętrznych, kabla ekg	TAK
	Wzmocnienie sygnału ekg	TAK
	Przewód EKG	TAK
	Możliwość wykonania codziennych testów użytkownika bez użycia dodatkowych przyrządów	TAK / podać
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK
	Drukarka termiczna	TAK
	Zasilanie: / sieciowe 230 V~/50 Hz / akumulatorowe	TAK / TAK
	Ciężar aparatu max 8 kg	TAK / podać

Kardiomonitor – 4 szt.
Lp.	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	MONITOR
	Ekran kolorowy	TAK
	Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)	TAK
	Przekątna ekranu min. 8.4”	TAK / podać
	Wyświetlanie min. 4 krzywych na ekranie	TAK
	Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK
	MONITOROWANIE
	Ekg/Resp - pomiar respiracji z elektrod ekg	TAK
	NIBP - pomiar ręczny i automatyczny	TAK
	SpO2/Pleth - wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych	TAK
	IBP	TAK
	CO2	TAK
	Temperatury	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/ wyłączenia dowolnego monitorowanego parametru	TAK
	Możliwość dowolnego konfigurowania alarmów	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów	TAK
	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów	TAK
	Sygnalizowanie alarmów technicznych	TAK
	AKCESORIA
	Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy (standard europejski o kolorach czerwony, zielony, żółty)	TAK
	Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym	TAK
	Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych (na palec) - 1 szt.	TAK
	Jednorazowy przetwornik ciśnienia inwazyjnego - min 10 szt. / Przewód do podłączenia przetworników – 1 szt.	TAK
	Przetwornik CO2 z adapterem	TAK
	Wielorazowy czujnik temperatury: powierzchniowy i rektalny.	TAK
	INNE PARAMETRY
	Trendy tabelaryczne min. 24 godz.	TAK
	Trendy graficzne min. 24 godz.	TAK
	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe	TAK

Pompa infuzyjna – 10 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe 2010 rok produkcji	TAK
	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	TAK / podać
	Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa	TAK
	Objętość infuzji: od 1 do min. 999 ml	TAK
	Regulowana szybkość podawania płynów od 0,1 ml/ h do min. 400 ml/ h	TAK
	Programowalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) - do min. 1000 ml/ h (dla strzykawki 50 ml)	TAK
	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru i współpraca ze strzykawkami w zakresie przynajmniej 10 - 50 ml	TAK
	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów	TAK / podać
	Alarmy dźwiękowe: / - końca infuzji, / - wystąpienia okluzji, / - braku zasilania sieciowego, / - rozładowanych akumulatorów.	TAK
	Podgląd parametrów i danych infuzji	TAK
	Zmiana parametrów infuzji bez zatrzymania pracy pompy	TAK
	Funkcja KVO	TAK
	Funkcja autotestu aparatu	TAK
	Wbudowana klawiatura do wprowadzania danych	TAK
	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe	TAK
	Uchwyt do przenoszenia	TAK
	Możliwość mocowania na statywie	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK

Pompa infuzyjna przepływowa – 5 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe 2010 rok produkcji	TAK
	Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa	TAK
	Szybkość dawkowania od m.in. 1 ml/ h do min. 999 ml/ h	TAK
	Zmiana parametrów infuzji bez konieczności przerywania wlewu	TAK
	Wbudowana klawiatura do wprowadzania danych	TAK
	Możliwość programowania pracy w dwu trybach: objętościowym i wagowym	TAK
	Pomiar okluzji	TAK
	Detektor powietrza	TAK
	Funkcja KVO	TAK
	Alarmy dźwiękowe z regulacją głośności / końca infuzji, / powietrza w zestawie do przetoczeń / wystąpienia okluzji, / rozładowanych akumulatorów	TAK
	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe	TAK
	Uchwyt do przenoszenia	TAK
	Możliwość mocowania na statywie	TAK
	Funkcja autotestu aparatu	TAK
	Podgląd parametrów i danych infuzji	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK

Strzykawka automatyczna – 2 szt
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe 2010 rok produkcji	TAK
	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	TAK / podać
	Pompa do samodzielnego podawania środków p/bólowych przez pacjenta z możliwością przełączenia do standardowych trybów infuzji	TAK
	Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa	TAK
	Objętość infuzji: od 1 do min. 999 ml	TAK
	Regulowana szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do min. 400 ml/h	TAK
	Programowalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) - do min. 1000 ml/h (dla strzykawki 50 ml)	TAK
	Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru i współpraca ze strzykawkami w zakresie przynajmniej 10 - 50 ml	TAK
	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów	TAK / podać
	Alarmy dźwiękowe:	TAK
	- końca infuzji,	TAK
	- wystąpienia okluzji,	TAK
	- braku zasilania sieciowego	TAK
	- rozładowanych akumulatorów	TAK
	Podgląd parametrów i danych infuzji	TAK
	Funkcja KVO	TAK
	Funkcja autotestu aparatu	TAK
	Wbudowana klawiatura do wprowadzania danych	TAK
	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe	TAK
	Uchwyt do przenoszenia	TAK
	Możliwość mocowania na statywie	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK

### Elektryczne urządzenie do ssania – 5 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	Mobilny, na kółkach jezdnych z możliwością ich blokady	TAK
	Dwa zbiorniki (sterylizowalne) z pokrywami	TAK / podać
	Pojemność zbiornika min. 1 litr	TAK / podać
	Zabezpieczenie pompy przed zalaniem	TAK
	Ochrona przed wydostaniem się szkodliwych oparów do otoczenia	TAK
	Wskaźnik i regulator podciśnienia	TAK
	Przeznaczony do pracy ciągłej	TAK
	Zasilanie 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz	TAK

Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - 3 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	Aparat do ogrzewania ciepłym powietrzem, przeznaczony do pracy ciągłej	TAK
	Min. 4 zakresy temperatur pracy	TAK / podać
	Ciągłe monitorowanie temperatury	TAK
	System alarmów i zabezpieczeń w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury	TAK
	Filtr pompowanego powietrza	TAK
	Możliwość podłączenia koców do ogrzewania pacjenta	TAK
	Koc grzewczy dla dorosłych, 20 szt.	TAK / podać

Sprzęt drobny
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Laryngoskop – 4 szt. / Z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. W zestawie cztery łyżki typu Macintosh w rozmiarach 1,2,3,4. Rękojeść standardowa. / Spakowany w etui, zasilany bateriami.	TAK
2.	Aparat AMBU dla dorosłych – 4 szt. / Aparat AMBU silikonowy wraz z kompletem, w którego skład wchodzi: / kpl. rurek ustno - gardłowych, kpl. masek silikonowych, worek samorozprężny z zaworami, worek tlenowy z zaworem, rezerwuar tlenu, trwała plastikowa walizka	TAK
3.	Aparat AMBU dla dzieci – 2 szt. / Aparat AMBU silikonowy wraz z kompletem, w którego skład wchodzi: / kpl. rurek ustno - gardłowych, kpl. masek silikonowych, worek samorozprężny z zaworami, worek tlenowy z zaworem, rezerwuar tlenu, trwała plastikowa walizka	TAK
4.	Materac pediatryczny do ogrzewania pacjentów – 1 szt. / - nie powoduje zakłóceń przy diagnostyce obrazowej (RTG) / - regulacja temperatury / - ciągłe monitorowanie temperatury	TAK
5.	Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 2 szt. / - przepływowy podgrzewacz płynów infuzyjnych / - sucha technika ogrzewania podawanego płynu / - ogrzewanie płynów infuzyjnych do temperatury ciała	TAK
6.	Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 4 szt. / - mankiet do szybkich przetoczeń, z ręczną pompką i manometrem, na pojemniki 500/1000 ml	TAK
7.	Zestawy do trudnej intubacji – 2 szt. / Skład zestawu: / - 2 łyżki z lupą optyczną do kontrolowanych intubacji (mała i duża); / - 2 rękojeści światłowodowe (rozmiar standard i mini); / - 2 prowadnice (7 - 9 mm i 5 - 6,5 mm)	TAK
8.	Stetoskop przedsercowy dla dzieci – 1 szt.	TAK
9.	Fonendoskop – 2 szt. / - internistyczny, dla dorosłych	TAK
10.	Zestaw do odsysania z opłucnej z reduktorem – 2 szt. / - Redukcja próżni do punktu poboru próżni AGA / - Zestaw do odsysania próżniowy.	TAK

Zadanie 2

Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Fabrycznie nowe, 2010 rok produkcji	TAK
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci	TAK
	Długość zewnętrzna min. 2100 mm z możliwością przedłużania	TAK / podać
	Całkowita szerokość łóżka max 970 mm	TAK / podać
	Leże łóżka 4 – sekcyjne o konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych	TAK
	Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy	TAK
	Sterowanie elektryczne łóżka regulowane z pilota przewodowego oraz z centralnego panelu sterującego	TAK
	Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie min 450 – 850 mm	TAK / podać
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 +/- 5	TAK / podać
	Regulacja elektryczna części udowej w zakresie 45 +/- 5	TAK / podać
	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu)	TAK
	Funkcja autoregresji segmentu pleców i ud	TAK
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga minimum 15	TAK / podać
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga minimum 15	TAK / podać
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego	TAK
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR	TAK
	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej	TAK
	Regulacja elektryczna do pozycji do badań	TAK
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji	TAK
	Konstrukcja łóżka wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV	TAK
	Możliwość wykonywania zdjęć rtg	TAK
	Koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym	TAK
	Dopuszczalne obciążenie min 200 kg	TAK / podać
	4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami	TAK
	Wyposażenie do każdego łóżka: / - barierki boczne składane wzdłuż ramy leża; / - materac z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze, zapobiegający powstawaniu odleżyn; / - uchwyt na płyny fizjologiczne po każdej stronie łóżka; / - wieszak na kroplówkę; / - półka na pościel.	TAK

Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Fabrycznie nowe, 2010 rok produkcji	TAK
	Całkowita szerokość łóżka max 970 mm	TAK / podać
	Długość całkowita min.2100 mm	TAK / podać
	Regulacja wysokości łóżka min. 450 – 800 mm	TAK / podać
	Leże czterosegmentowe w tym 3 segmenty ruchome	TAK
	Regulacja elektryczna sekcji oparcia pleców od 00 do min 700	TAK / podać
	Regulacja elektryczna sekcji oparcia uda w zakresie od 00 do min 350	TAK / podać
	Regulacja pozycji Trendelenburga min. 120 i pozycji anty – Trendelenburga min 150	TAK / podać
	Regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia	TAK / podać
	Sterowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym	TAK
	Możliwość blokady funkcji łóżka przez personel medyczny	TAK
	Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców	TAK
	Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu)	TAK
	W części nożnej wysuwana półka na pościel	TAK
	Łóżko wyposażone w krążki odbojowe	TAK
	Łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z czego min. 2 z blokadą	TAK
	Możliwość wykonywania zdjęć rtg	TAK
	Dopuszczalne obciążenie min.170 kg	TAK / podać
	Materac pokryty tkaniną zmywalną przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą cieczy, przystosowany do prania i dezynfekcji.	TAK
	Składane barierki boczne	TAK
	Uchwyt kaczki	TAK
	Uchwyt na worek do moczu	TAK
	Wieszak na kroplówki	TAK
	Ramka do karty gorączkowej	TAK
	Zasilanie elektryczne 220-240 V	TAK

Stół zabiegowy – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Sprzęt fabrycznie nowy, 2010 rok	TAK
	Podstawa jezdna z centralną blokadą wszystkich kół	TAK
	Elektryczna lub hydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie min. 800 -1000 mm +/- 20 mm	TAK / podać
	Długość blatu min. 1900 mm	TAK / podać
	Szerokość blatu min. 500 mm	TAK / podać
	Pozycja Trendelenburga min. 15°	TAK / podać
	Pozycja antyTrendelenburga min. 12°	TAK / podać
	Blat stołu min 4-segmentowy (z podgłówkiem)	TAK / podać
	Blaty (podnóżki) pod kończyny dolne – 2 szt.	TAK
	Blaty pokryte materacami przystosowanymi do dezynfekcji środkami powierzchniowo czynnymi	TAK
	Materace bezszwowe, antystatyczne	TAK
	Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia po obu stronach stołu	TAK
	Wszystkie elementy metalowe zewnętrzne blatów wykonane ze stali nierdzewnej	TAK
	Możliwość wykonywania zdjęć rtg	TAK

Znormalizowany wózek (stolik) anestetyczny – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Sprzęt nowy, 2010 rok produkcji	TAK
	Blat roboczy i min dwie szuflady	TAK / podać
	Wysokość (do blatu) - min. 900 mm	TAK / podać
	Podstawa jezdna z blokadą minimum 2 kół	TAK
	Mechanizm blokowania szuflad zapobiegający wysuwaniu podczas jazdy	TAK
	Uchwyt do przetaczania wózka	TAK

Zadanie 3
## Aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulania– 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	Zasilanie 230 V, 50 Hz, zasilanie awaryjne z akumulatora wbudowanego fabrycznie w aparat min. 30 min.	TAK / podać
	Min. 2 szuflady na drobne akcesoria, blat do pisania	TAK / podać
	Uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu	TAK
	Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V ( min. 4 gniazda )	TAK / podać
	Zasilanie gazowe ( N2O, O2, powietrze ) z sieci centralnej	TAK
	Awaryjne zasilanie gazowe z butli ( N2O, O2 )	TAK
	Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowanymi zgodnymi z PN wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu. Manometry monitorujące ciśnienie gazów w układzie centralnym i zapasowym (butle) wbudowane w przednią płytę aparatu – widoczne dla anestezjologa	TAK
	Ssak z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min. 0.7 l plus drugi zapasowy zbiornik	TAK
	Uchwyty do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie. Blokada uniemożliwiająca podaż dwóch środków anestetycznych jednocześnie. / Parownik do sevofluranu	TAK
	System dystrybucji gazów
	Podświetlane, podwójne, mechaniczne przepływomierze dla tlenu podtlenku azotu, powietrza	TAK
	Przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza o skali na mały przepływ do 1 l/ min i na duży przepływ powyżej 1 l/min	TAK
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie minimalnym 25% z automatycznym odcięciem podaży podtlenku azotu	TAK
	Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami	TAK
	Układ oddechowy
	Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku, 2 kpl do aparatu	TAK
	Obejście tlenowe (by-pass) o regulowanej wydajności	TAK
	Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w systemach półotwartych i półzamkniętych	TAK
	Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa	TAK
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności maksimum 1.5 l	TAK / podać
	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną (podłączenie do centralnej instalacji)	TAK
	Respirator anestetyczny	TAK
	Tryb ręczny	TAK
	Oddech spontaniczny	TAK
	Tryb wentylacji objętościowo - zmienny	TAK
	Tryb wentylacji ciśnieniowo- zmienny	TAK
	Regulacje
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu min. 2 :1 do 1: 4	TAK / podać
	Regulacja częstości oddechu min. 4 do 80 odd/min	TAK / podać
	Regulacja objętości oddechowej min. 20 do 1400 ml	TAK / podać
	Regulacja ciśnienia PEEP w zakresie min od 4 do 20 cm H2O	TAK / podać
	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum 5 do 50 cm H2O	TAK / podać
	Płynna lub skokowa regulacja czasu plateau wdechu w zakresie min. 5 do 50 % fazy wdechu	TAK / podać
	Alarmy w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta
	Niskiej objętości minutowej	TAK
	Wysokiej objętości minutowej	TAK
	Minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
	Wysokiej częstości oddechowej	TAK
	Niskiej częstości oddechowej	TAK
	Alarm bezdechu	TAK
	Niskiego i wysokiego stężenia tlenu	TAK
	Rozładowania akumulatora	TAK
	Braku zasilania w energię elektryczną	TAK
	Braku zasilania w gazy	TAK
	Pomiary i obrazowanie w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta
	Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych	TAK
	Pomiar objętości oddechowej	TAK
	Pomiar wentylacji minutowej MV	TAK
	Pomiar częstości oddechów f	TAK
	Pomiar ciśnienia szczytowego	TAK
	Pomiar ciśnienia plateau	TAK
	Pomiar ciśnienia PEEP	TAK
	Pomiar ciśnienia średniego	TAK
	Zawartości CO2 w gazach oddechowych	TAK
	Analiza MAC	TAK
	Pomiary spirometryczne i gazowe na wdechu i wydechu	TAK
	Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla zastosowanego środka	TAK
	Obrazowanie na ekranie aparatu lub monitora do wyboru: krzywa ciśnienia lub przepływu w drogach oddechowych	TAK
	Obrazowanie na ekranie aparatu lub monitora pętli oddechowej: ciśnienie/objętość lub przepływ/objętość oraz zapamiętywanie do 6 pętli w celu oceny zmiany stanu pacjenta	TAK
	Monitor pacjenta
	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej ekranu przynajmniej 12"	TAK / podać
	Wyświetlanie min 6 krzywych dynamicznych	TAK
	Alarmy wszystkich mierzonych parametrów. Funkcja zawieszania alarmów	TAK
	Trendy z min. 24 godzin	TAK
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim	TAK
	Mierzone parametry
	Ekg i respiracja	TAK
	Zakres pracy min. 30 - 250 HR	TAK / podać
	Zakres pomiarowy częstości oddechów co najmniej 4 - 120 odd/min	TAK / podać
	odchylenia odcinków ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w zakresie od -2 do + 2 mm	TAK
	podstawowa analiza arytmii	TAK
	przewód i kabel EKG do podłączenia 3 elektrod	TAK
	Saturacja ( SPO2)	TAK
	standardowy wielorazowy czujnik na palec i na ucho dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym	TAK
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia	TAK
	Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego, eliminacja artefaktów	TAK
	Zakres pomiarowy min. 30 - 250 mmHg	TAK / podać
	przewód i mankiet dla dorosłych standard – 3 szt.	TAK
	Pomiar temperatury	TAK
	Dwa tory pomiarowe z prezentacją odczytu dwóch temperatur jednocześnie	TAK
	Dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny	TAK
	Inwazyjny pomiar ciśnienia	TAK
	Przynajmniej 2 tory pomiarowe	TAK
	zakres pomiaru co najmniej - 40 do 300 mmHg	TAK / podać
	Przetworniki jednorazowego użytku – min. 10 szt.	TAK / podać
	Przewody do podłączenia przetworników – 2 szt.	TAK
	Możliwość rozbudowy o moduł zwiotczenia nerwowo mięśniowego, moduł monitora wymienny, sterowany z poziomu monitora anestezjologicznego z menu w języku polskim	TAK / podać
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru świadomości BIS lub entropii, moduł monitora wymienny, sterowany z poziomu monitora anestezjologicznego z menu w języku polskim	TAK / podać

Monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość / wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	Urządzenie o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych	TAK / podać
	Ekran LCD o przekątnej min 12”	TAK / podać
	Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz , zasilanie akumulatorowe	TAK
	Pomiar transmisji nerwowo - mięśniowej	TAK
	Alarmy z możliwością wyciszenia	TAK
	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK

# Monitor głębokości znieczulenia – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość / wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	Urządzenie o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych	TAK / podać
	Ekran LCD o przekątnej min 12”	TAK / podać
	Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz , zasilanie akumulatorowe	TAK
	Pomiar stopnia świadomości i głębokości sedacji metodą BIS lub Entropii	TAK / podać
	Alarmy z możliwością wyciszenia	TAK
	Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK

Zadanie 4

Respirator stacjonarny – 2 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Parametry ogólne
	Aparat fabrycznie nowy, 2010 rok produkcji	TAK
	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia	TAK
	Respirator dla dorosłych i dzieci	TAK / podać
	Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej	TAK
	Podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 12”do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji, regulowany niezależnie od obudowy respirator	TAK / podać
	Zasilanie gazami o ciśnieniu: / Tlen od 5,5 do 6 bar / Sprężone powietrze 5 – 5,5 bar	TAK
	Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10 %	TAK
	Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu na minimum 30 minut.	TAK / podać
	Tryby wentylacji
	IPPV - CMV, CMV/Assist	TAK
	SIMV	TAK
	Oddech PCV (ciśnieniowo kontrolowany)	TAK
	Oddech VCV (objętościowo kontrolowany)	TAK
	Wentylacja spontaniczna	TAK
	Wspomaganie ciśnieniem - PSV	TAK
	Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych	TAK
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,3 – 10 cm H²O.	TAK / podać
	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, BiLevel, DuoPAP	TAK
	Parametry regulowane
	Częstość oddechów min. 5 - 100/min	TAK / podać
	Objętość pojedynczego oddechu min. 30 - 2000 ml	TAK / podać
	Szczytowy przepływ wdechowy min. 6 - 120 l/ min	TAK / podać
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21 - 100 %	TAK
	Ciśnienie wdechowe PCV min. od 5 do 80 cm H²O	TAK / podać
	Regulowany czas wdechu min. od 0,25 do 3,0 sek.	TAK / podać
	PEEP/CPAP min. 30 cm H²O	TAK / podać
	Ciśnienie wspomagania PSV min. od 0 do 60 cm H²O	TAK / podać
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta	TAK
	Obrazowanie parametrów wentylacji
	Aktualnie prowadzony tryb wentylacji	TAK
	Rzeczywista częstość oddychania	TAK
	Objętość pojedynczego oddechu	TAK
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej	TAK
	Szczytowe ciśnienie wdechowe	TAK
	Ciśnienie średnie	TAK
	Ciśnienie PEEP/CPAP	TAK
	Integralny pomiar stężenia tlenu	TAK
	Stosunek fazy wdechu do wydechu	TAK
	Czas wdechu	TAK
	Prezentacja danych
	Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator	TAK
	Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 2 krzywych jednocześnie.	TAK
	Alarmy
	Pamięć alarmów	TAK
	Wadliwej pracy elektroniki aparatu	TAK
	Braku zasilania w energię elektryczną	TAK
	Niskiego ciśnienia gazów zasilających	TAK
	Stężenia tlenu	TAK
	Całkowitej objętości minutowej	TAK
	Wysokiej częstości oddechów	TAK
	Wysokiego ciśnienia szczytowego	TAK
	Niskiego ciśnienia wdechu (przecieku)	TAK
	Niskiej objętości wydechowej	TAK
	Alarm bezdechu	TAK
	Inne wymagania
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów	TAK
	Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK
	Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku – 1 szt.	TAK

Respirator transportowy – 3 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat nowy 2010 rok produkcji	TAK
	Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci	TAK
	Elektronicznie sterowany	TAK
	Funkcja autotestu	TAK
	Zasilanie elektryczne, sieciowe 230 V, z akumulatora	TAK
	Czas pracy respiratora na zasilaniu z akumulatora min. 1 godz.	TAK / podać
	Waga respiratora max 8 kg bez akumulatora	TAK / podać
	Oddech objętościowo i ciśnieniowo kontrolowany	TAK
	Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego (ciśnienie 5,5 do 6 bar), przewód łączący z centralnym układem istniejącym w szpitalu tj. typu AGA oraz zasilanie z dołączonej do respiratora butli tlenowej 2 l z reduktorem – gniazdo typu AGA.	TAK
	Tryb wentylacji kontrolowanej CMV i wspomagania SIMV z regulacją stężenia O2 w zakresie 21-100 %	TAK
	Wentylacja spontaniczna	TAK
	Wentylacja awaryjna przy bezdechu pacjenta	TAK
	Wbudowany monitor	TAK
	Respirator powinien posiadać możliwość zamontowania zastawki PEEP/CPAP	TAK
	Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 50 – 1800 ml	TAK
	Regulacja częstości oddechowej w zakresie min. 5 – 40 oddechów / min.	TAK
	PEEP min 0 - 20 cm H2O.	TAK
	Limit niskiego i wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych	TAK
	Płuco testowe do respiratora	TAK
	Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku – 2 szt.	TAK
	Układ oddechowy dla dzieci wielokrotnego użytku – 2 szt.	TAK
	Alarmy / wysokie ciśnienie oddechów układzie pacjenta / niskie ciśnienie oddechów układzie pacjenta / całkowita objętość minutowa wysoka / całkowita objętość minutowa niska / bezdech – rozłączenie pacjenta	TAK
	Monitorowanie / - wartości ciśnień w drogach oddechowych / - częstość oddechów / - stosunek I:E / - objętość pojedynczego oddechu / - ciśnienie PEEP	TAK
	Stojak/ wózek do transportu respiratora i akcesoriów niezbędnych podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej	TAK

Przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym – 2 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Sprzęt nowy, 2010 rok produkcji	TAK
	Respirator zasilany pneumatycznie, objętościowo - zmienny z monitorem wentylacji przeznaczony do ratownictwa medycznego i transportu pacjentów (ciężar respiratora z układem pacjenta max 2 kg) / - pomiar ciśnienia w drogach oddechowych; / - regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej; / - zastawka ograniczająca ciśnienie w drogach oddechowych; / - alarmy bezpieczeństwa np. niskie ciśnienie w układzie zasilania; / - obwód pacjenta przystosowany do sterylizacji w autoklawie; / - dren zasilający ze złączem AGA; / - butla tlenowa o poj. 2 l; / - reduktor tlenu z przepływomierzem; / - torba lub walizka chroniąca respirator przed uszkodzeniami.	TAK