Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

Elektromiograf – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do badań EMG, przewodnictwa nerwowego (NCS), potencjałów wywołanych (EP) min. 4-kanałowy | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 | TAK |  |
| OGÓLNA BUDOWA SYSTEMU |
|  | Aparat stacjonarny zainstalowany na wózku jezdnym o solidnej, metalowej budowie z ogumionymi kołami wyposażonymi w hamulce; - platforma z ruchomym, wychylnym ramieniem do regulacji ustawień pozycji wzmacniaczy; - komputer, drukarka i zasilacz sieciowy z transformatorem separującym zainstalowane na wózku. | TAK/opisać |  |
|  | Zasilanie systemu z sieci elektroenergetycznej 230 VAC 50 Hz, poprzez zasilacz sieciowy z transformatorem separującym 230V/230V, wyposażony w izolowane galwanicznie od sieci gniazda z napięciem 230VAC 50 Hz do zasilania wszystkich urządzeń systemu | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy klasy PC (minimalne parametry: procesor klasy Intel Core 2 Duo min. 2.13 GHz lub równoważny, min. 2 GB RAM, min. 320 GB HDD, wyświetlacz LCD min. 19”, wbudowany napęd DVD/+-R/+-RW, system operacyjny: Windows XP Pro albo Windows7, oprogramowanie do tworzenia raportów); drukarka laserowa | TAK/opisać |  |
|  | Funkcyjne narzędzia sterowania i obsługi | TAK |  |
| 6.1 | Klawiatura funkcyjna specjalizowana do uruchamiania określonych funkcji (bez użycia myszy komputerowej) | TAK |  |
| 6.2 | Pedał funkcyjny | TAK |  |
|  | Urządzenia wejścia/wyjścia typu TTL dla współpracy z posiadanym stymulatorem magnetycznym MX 6000 prod. Esaote Biomedica z możliwością wyzwalania ze stymulatora i rejestracji krzywych na aparacie EMG | TAK |  |
|  | Wzmacniacze EMG/NCS/EP o następujących parametrach minimalnych: | TAK/opisać |  |
| 8.1 | Liczba kanałów: min. 4 | TAK |  |
| 8.2 | Impedancja wejściowa  200 M | TAK |  |
| 8.3 | CMRR (dla 50 Hz)  110 dB | TAK |  |
| 8.4 | Poziom szumów w paśmie 2Hz-10 kHz przy zwartym wejściu  0,7 V RMS | TAK |  |
| 8.5 | Filtr górnoprzepustowy – Dolne częstotliwości graniczne (-3 dB): min. 0,2 Hz – 3 kHz | TAK |  |
| 8.6 | Filtr dolnoprzepustowy – Górne częstotliwości graniczne (-3 dB): min. 100 Hz – 20 kHz | TAK |  |
| 8.7 | Czułość: min. 1µV/D – 10 mV/D | TAK |  |
| 8.8 | Filtr przeciwzakłóceniowy pasmowy 50 Hz | TAK |  |
| 8.9 | Rozdzielczość przetwarzania A/C min. 16 bit | TAK |  |
| 8.10 | Możliwość wyłączenia nie używanego kanału wzmacniaczy | TAK |  |
|  | Stymulator elektryczny 2-kanałowy o stałej wydajności prądowej | TAK |  |
| 9.1 | Zakres natężenia prądu - min. 0-100 mA | TAK |  |
| 9.2 | Napięcie źródła: min. 400 V | TAK |  |
| 9.3 | Zakres częstości bodźca: min. 0,1Hz – 200Hz | TAK |  |
|  | Stymulator wzrokowy o parametrach minimalnych: | TAK |  |
| 10.1 | Monitor CRT do stymulacji wzrokowej o przekątnej min. 17” lub monitor TFT o przekątnej min. 22” o czasie opóźnienia ≤ 2 ms | TAK/opisać |  |
| 10.2 | Typy wzorców sygnałów stymulujących: szachownica, pasy poziome, pasy pionowe | TAK |  |
| 10.3 | Formaty pól wzorców stymulujących: pełny ekran, połówka ekranu, ćwiartka ekranu | TAK |  |
| 10.4 | Częstotliwość bodźca odwracalnego: zakres od 0,1Hz do 30Hz | TAK |  |
|  | Stymulator akustyczny o następujących parametrach minimalnych: | TAK |  |
| 11.1 | Rodzaj bodźca: trzask (click), krótki impuls tonalny (tone pip), długi impuls tonalny (tone burst) | TAK |  |
| 11.2 | Natężenie bodźca: od 0 dB do 130 dB pSPL | TAK |  |
| 11.3 | Polaryzacja bodźca: kondensacja „+” (condensation), rozrzedzanie „_” (rarefaction), naprzemienny (alternating) | TAK |  |
| 11.4 | Częstotliwości bodźca tonalnego min. : 250Hz, 500Hz, 750Hz, 1kHz, 1,5kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 6kHz, 8kHz | TAK |  |
| 11.5 | Przetworniki w zestawie: słuchawki nagłowne typu TDH słuchawki wewnątrzuszne typu insert phones | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE |
| 2. | EMG – elektromiografia |
| 12.1 | Spontaneus activity – czynność spoczynkowa (zapis w kilku liniach jednocześnie – na całej szerokości ekranu) | TAK |  |
| 12.2 | Voluntary activity – czynność wysiłkowa | TAK |  |
| 12.3 | AMUPA – automatyczna analiza potencjałów jednostek ruchowych | TAK |  |
| 12.4 | Single fibre – badanie pojedynczego włókna mięśniowego | TAK |  |
| 12.5 | EMG zaawansowane wielokanałowe (min. 2 – 4), w tym: rejestracja czynności spontanicznej próba wysiłkowa (pomiary: max amplitudy, RMS – średnia ważona amplitudy, TURNS/sek – ilość zmian zwrotów EMG) | TAK |  |
| 13. | NCV – przewodnictwo |
| 13.1 | SNCV – badanie włókien czuciowych; czułość pomiarów poniżej 1V | TAK |  |
| 13.2 | MNCV – badanie włókien ruchowych; zapamiętywanie przebiegu kilku krzywych na bieżącym ekranie z możliwością ich przywołania | TAK |  |
| 13.3 | Blink reflex | TAK |  |
| 13.4 | H-reflex | TAK |  |
| 13.5 | F-wave | TAK |  |
| 13.6 | RNS – repetitive stimulation z możliwością zaprogramowania sekwencji stymulacji 3Hz i np. 10, 20, 50 Hz – przez np. 1-2,3,4 sekundy (automatyczne wyzwalanie sekwencji po uprzednim zaprogramowaniu i zapamiętaniu przez program) | TAK |  |
| 13.7 | T-reflex | TAK |  |
| 14. | Potencjały wywołane |  |
| 14.1 | SSEP – somatosensoryczne z kkd, kkg, nerwu sromowego, nerwu trójdzielnego (możliwość łatwej zmiany konfiguracji) | TAK |  |
| 14.2 | VEP (wzrokowe potencjały wywołane) – pattern reversal | TAK |  |
| 14.3 | BAEP – słuchowe potencjały wywołane audiometria – oznaczenie progu słuchu potencjały średnio- i długolatencyjne P300 | TAK |  |
| 14.4 | Visual (wyzwalane bodźcem świetlnym) | TAK |  |
| 14.5 | Acoustic (wyzwalane bodźcem słuchowym) | TAK |  |
| 14.6 | Magnetic stimulation – program do stymulacji magnetycznej | TAK |  |
| 15. | Badanie układu autonomicznego |  |
| 15.1 | Sympathetic Skin Response - współczulna odpowiedź skórna | TAK |  |
| 15.2 | HRV (Heart rate variability) – badanie zmienności rytmu serca | TAK |  |
| 16. | Impedance control – badanie oporności elektrod | TAK |  |
| 17. | Możliwość wprowadzenia/adaptacji bazy norm dla poszczególnych programów | TAK |  |
| 18. | Generator raportów z badań, bazujący na edytorze tekstu i umożliwiający tworzenie własnych wzorców | TAK |  |
| AKCESORIA |
| 19. | Hammer (T-reflex)–młotek do odruchu T | TAK |  |
| 20. | Miernik temperatury ciała | TAK |  |
| 21. | Elektrody koncentryczne igłowe EMG jednorazowego użytku w dwóch różnych rozmiarach: dł. 40 mm +/- 20% - 100 szt. dł. 30 mm +/- 20% - 100 szt. | TAK |  |
| 22. | Elektroda igłowa do EMG pojedynczego włókna - 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Elektroda powierzchniowa preżelowana jednorazowego użytku z kablem - 100 szt. | TAK |  |
| 24. | Elektrody miseczkowe Ag wielokrotnego użytku - 10 szt. | TAK |  |
| 25. | Elektroda powierzchniowa stymulacyjna dwubiegunowa z opaską mocującą - 2 szt. | TAK |  |
| 26. | Elektroda powierzchniowa do stymulacji czuciowej - 2 szt. | TAK |  |
| 27. | Elektroda obrączkowa do stymulacji czuciowej - 2 szt. | TAK |  |
| 28. | Elektroda uziemiająca płytkowa - 1 szt. | TAK |  |
| 29. | Elektroda uziemiająca paskowa - 1 szt. | TAK |  |
| 30. | Przewody do oferowanych elektrod | TAK/opisać |  |
| 31. | Pasta do przygotowania skóry typu NuPrep - 3 op. | TAK |  |
| 32. | Pasta klejąco-przewodząca typu Ten 20 - 3 op. | TAK |  |
| 33. | Żel elektrofizjologiczny przewodzący – 3 op. | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie w/w dokumentu celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu.