ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat mammograficzny cyfrowy wraz z wyposażeniem oraz utylizacją poprzedniego urządzenia.

Wszystkie oferowane urządzenia i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2010.

Zamawiane urządzenia medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896) oraz parametry i warunki wymienione w tabeli SIWZ. Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakup i instalacja aparatu cyfrowego mamograficznego z cyfrowym systemem biopsji stereotaktycznej i konsolą technika |
|  | Lampa dwuogniskowa: 0,1 mm i 0,3 mm | Tak, podać |  |
|  | Filtry dodatkowe | Tak, podać |  |
|  | Pełna automatyczna kontrola ekspozycji AEC | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny dobór filtrów | Tak, podać |  |
|  | Alfanumeryczne wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra. | Tak podać |  |
|  | Ręczny wybór parametrów ekspozycji | Tak podać |  |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | Tak, podać |  |
|  | Ręczny tryb kompresji i zwolnienia ucisku | Tak, podać |  |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych 1.8x i/lub 1.5x | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej, całej głowicy góra - dół i ruchu obrotowego za pomocą przycisków ręcznych i/lub nożnych | Tak, podać |  |
|  | Ruch głowicy obrotowy i w pionie realizowany silnikowo | Tak, podać |  |
|  | Najniższe położenie detektora max.71 cm od podłoża | Tak, podać |  |
|  | Zakres obrotu głowicy min. +180°/–130° lub -180°/+130° | Tak, podać |  |
|  | Osłona twarzy pacjentki. | Tak, podać |  |
|  | Detektor cyfrowy o powierzchni aktywnej min. 23 x 29 cm | Tak, podać |  |
|  | Wielkość pixela detektora < 100µm | Tak, podać |  |
|  | Wielkość matrycy detektora wyrażona w cm2 | Tak, podać |  |
|  | Dwa formaty pola obrazowania min. 23 x 29 cm oraz 18 x 23 cm | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak, podać |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy (HF) | Tak, podać |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 3 kW | Tak, podać |  |
|  | Zakres wysokiego napięcia min. 25-35 kV | Tak, podać |  |
|  | Dokładność nastaw napięcia, skok co max. 1kV | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji min.400 mAs | Tak, podać |  |
|  | Dwa rozmiary płytki dociskowej z automatycznym rozpoznawaniem rozmiaru płytki | Tak, podać |  |
|  | System cyfrowy biopsji stereotaktycznej wykorzystujący panel cyfrowy mammografu umożliwiający wykonywanie biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej oraz zakładania znaczników - oprogramowanie sterujące - automatyczny wielorazowy pistolet do wykonywania biopsji gruboigłowej igłami jednorazowymi oraz łącznie min.500 szt. igieł jednorazowych (po 250 szt. każdego rodzaju) tego samego producenta średnicy 14G i 16G długości 9-15 cm | Tak, podać |  |
|  | Interfejs sieciowy mammografu cyfrowego w standardzie DICOM 3.0 w pełnej opcji. | Tak, podać |  |
|  | Konsola technika dedykowana do oferowanego modelu mammografu oraz serwer PACS/RIS - 2x czterordzeniowy procesor taktowany zegarem min.2.4 GHz,16 GB RAM DDR3, 2 dyski systemowe SATA / SAS w układzie RAID-1 o pojemności 300 GB każdy, napęd LTO4, streamer, napęd DVD+/-RW, możliwość instalacji pełnowymiarowej karty FC o interfejsie PCI-X, redundantne zasilanie, obudowa Tower z możliwością montażu w szafie RACK 19”, 4 x zarządzalny switch warstwy 2, 48x10/100/1000BASE-T Port, Magistrala: 116 Gbps,Wielkość tablicy adresów MAC: 8000, Wielkość pamięci bufora pakietów: 1.5 MB, Obsługa sieci VLAN: 802.1Q VLAN tagging GVRP, Możliwość łączenia w stos-Port HDMI, automat do nagrywania płyt CD i DVD z badaniami pacjenta i przeglądarką obrazów DICOM - Czytniki kodów kreskowych z interface PS/USB/RS232 i podstawka – 3 szt - Interfejs w standardzie DICOM 3.0 w pełnej opcji - Podłączenie aparatu mammograficznego, konsoli technika oraz serwera do systemu PACS/RIS obejmującego Zakład Radiologii – licencje, wdrożenie, uruchomienie. | Tak, podać |  |
|  | Osłona przeciwradiacyjna, przeźroczysta stanowiska technika (szyba ochronna) z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0,5 mm Pb | Tak, podać |  |
|  | Instalacja, uruchomienie aparatu mammograficznego i systemu biopsji stereotaktycznej. Demontaż i utylizacja poprzedniego aparatu mammograficznego. Wykonanie testów akceptacyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Zakup i instalacja stanowisk opisowo obrazowych |
|  | Dwie jednakowe medyczne stacje diagnostyczne lekarskie tego samego producenta co oferowany mammograf. Interfejs w standardzie DICOM 3.0 w pełnej opcji | Tak, podać |  |
|  | Każda ze stacji wyposażona w dwa medyczne, diagnostyczne, monochromatyczne LCD o min. 5Mpix, monitory parowane rozdzielczości min. 2560 x 2048pix z funkcją ustawienia w pionie. W skład stacji musi wchodzić komputer o parametrach nie niższych niż: - jeden lub dwa procesory Intel Xeon ( zmiennie AMD Opteron) - min. 4 GB RAM - dedykowana medyczna karta graficzna do obsługi dwóch monitorów medycznych - dysk twardy min. 640 GB - specjalistyczna klawiatura i ergonomiczna mysz - nagrywarka CD/DVD - system operacyjny - oprogramowanie do przeglądania, analizy i opisywania obrazów medycznych ( w tym zdjęć konwecjonalnych oraz badań MR i TK ) ze szczególnym uwzględnieniem obrazów mammograficznych - oprogramowanie do współpracy z posiadaną siecią PACS/RIS | Tak, podać |  |
|  | Obie stacje wyposażone w jednakowe oprogramowanie medyczne do analizy badań mammograficznych CAD. | Tak, podać |  |
|  | Dwa komputery opisowe klasy PC z monitorami min.19”, napęd CD/DVD, procesor dwurdzeniowy, RAM min.3GB, HDD min.120 GB; sprzęt i system operacyjny zgodny z wymaganiami systemu PACS/RIS obejmującego Zakład Radiologii | Tak, podać |  |
|  | Dwie drukarki laserowe monochromatyczne z interfejsem sieciowym, rozdzielczość wydruku monochromatycznego min.1200 x 1200 dpi | Tak, podać |  |
|  | System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS o mocy min 700 W (z możliwością podłączenia min. 4 urządzeń ) do każdej z dwu stacji opisowych | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie 2 lekarskich stacji diagnostycznych, komputerów opisowych, drukarek sieciowych i rejestracji do systemu PACS/RIS obejmującego Zakład Radiologii z wykonaniem okablowania i pozostałym koniecznym sprzętem sieciowym, wdrożenie, uruchomienie szkolenie, licencje na oprogramowanie | Tak, podać |  |
|  | Zestaw testów do kontroli jakości aparatu mammograficznego |
|  | - zestaw do kontroli jakości dedykowany do oferowanego modelu mammografu, zgodny z wymaganiami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne - Zarządzenie Nr 81/2008/DSOZ - fantom do kontroli jakości zestawu sterotaktycznego | Tak, podać |  |
|  | Pozostałe |
|  | Szkolenia szkolenie w siedzibie Zamawiającego min 5 dni roboczych po 5 godzin dla 9 techników rtg i 5 dni roboczych po 5 godzin dla 5 lekarzy, szkolenie 3 techników serwisowych urządzeń medycznych po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu. Szkolenie nie jest kosztem finansowanym ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Projekt - „Wdrożenie systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcje obsługi i w języku polskim aparatu mammograficznego i systemu biopsji stereotaktycznej, dostarczyć podczas odbioru | Tak, podać |  |
|  | Instrukcje obsługi Stacji diagnostycznych i oprogramowania na nich zainstalowanego w języku polskim, dostarczyć podczas odbioru | Tak, podać |  |
|  | Okres pełnej gwarancji 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów okresowych i napraw wg zaleceń producenta wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. Gwarancja obejmuje mammograf cyfrowy, system biopsji stereotaktycznej, stacje diagnostyczne, konsolę technika oraz system PACS/RIS. Pozostałe elementy zamówienia minimum 24 miesiące. | Tak, podać |  |