ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
 TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat mammograficzny cyfrowy wraz z wyposażeniem i instalacją, oraz utylizacją poprzedniego urządzenia.

Wszystkie oferowane urządzenia i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2010.

Zamawiane urządzenia medyczne muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896) oraz parametry i warunki wymienione w tabeli SIWZ. Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Lp	Nazwa parametru	Wymaganie graniczne	Wartość oferowana
	Zakup i instalacja aparatu cyfrowego mamograficznego z cyfrowym systemem biopsji stereotaktycznej i konsolą technika
1.	Lampa dwuogniskowa: 0,1 mm i 0,3 mm	Tak
2.	Filtr molibdenowy i rodowy	Tak
3.	Pełna automatyczna kontrola ekspozycji AEC	Tak, podać
4.	Automatyczny dobór filtrów	Tak, podać
5.	Alfanumeryczne wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra.	Tak podać
6.	Ręczny wybór parametrów ekspozycji	Tak podać
7.	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji	Tak, podać
8.	Ręczny tryb kompresji i zwolnienia ucisku	Tak, podać
9.	Zestaw do zdjęć powiększonych 1.8x lub 1.5x	Tak, podać
10.	Sterowanie ruchem płytki dociskowej, całej głowicy góra-dół i ruchu obrotowego za pomocą przycisków ręcznych/ nożnych	Tak, podać
11.	Ruch głowicy obrotowy i w pionie realizowany silnikowo	Tak, podać
12	Najniższe położenie detektora max.71cm od podłoża	Tak, podać
13.	Zakres obrotu głowicy min. +180°/–130° lub -180°/+130°	Tak, podać
14.	Osłona twarzy pacjentki.	Tak, podać
15.	Detektor cyfrowy o powierzchni aktywnej min. 23x29cm	Tak, podać
16	Wielkość pixela detektora < 100µm	Tak podać
17.	Wielkość matrycy detektora wyrażona w cm2	Tak podać
18.	Dwa formaty pola obrazowania min. 23x29cm oraz 18x23cm	Tak, podać
19.	Kratka przeciwrozproszeniowa	Tak, podać
20.	Generator wysokoczęstotliwościowy (HF)	Tak, podać
21.	Moc wyjściowa generatora min. 3 kW	Tak, podać
22.	Zakres wysokiego napięcia min. 25-35kV	Tak, podać
23.	Dokładność nastaw napięcia, skok co max. 1kV	Tak, podać
24.	Maksymalna wartość ekspozycji min.400mAs	Tak, podać
25.	Dwa rozmiary płytki dociskowej z automatycznym rozpoznawaniem rozmiaru płytki	Tak, podać
26.	System cyfrowy biopsji stereotaktycznej wykorzystujący panel cyfrowy mammografu / umożliwiający wykonywanie biopsji cienkoigłowej, gruboigłowej oraz zakładania znaczników / -oprogramowanie sterujące / -automatyczny wielorazowy pistolet do wykonywania biopsji gruboigłowej igłami jednorazowymi oraz min.500 szt. igieł jednorazowych tego samego producenta średnicy 14G i 16G długości 9-15 cm	Tak, podać
27.	Interfejs sieciowy mammografu cyfrowego w standardzie DICOM 3.0 w pełnej opcji.	Tak, podać
28.	Konsola technika dedykowana do oferowanego modelu mammografu wraz z serwerem PACS/RIS - 2x czterordzeniowy procesor taktowany zegarem min.2.4 GHz, / 16 GB RAM DDR3, 2 dyski systemowe SATA / SAS w układzie RAID-1 o pojemności 300GB każdy, napęd LTO4, streamer, napęd DVD+/-RW, możliwość instalacji pełnowymiarowej karty FC o interfejsie PCI-X, redundantne zasilanie, obudowa Tower z możliwością montażu w szafie RACK 19’’, 4 x zarządzalny switch warstwy 2, 48x10/100/1000BASE-T Port, Magistrala: 116 Gbps, Wielkość tablicy adresów MAC: 8000, Wielkość pamięci bufora pakietów: 1.5MB, Obsługa sieci VLAN: 802.1Q VLAN tagging GVRP, Możliwość łączenia w stos-Port HDMI, automat do nagrywania płyt CD i DVD z badaniami pacjenta i przeglądarką obrazów DICOM) / Czytniki kodów kreskowych z interface PS/USB/RS232 i podstawka – 3szt / Interfejs w standardzie DICOM 3.0 w pełnej opcji / Podłączenie aparatu mammograficznego, konsoli technika wraz z serwerem do systemu PACS/RIS Zakładu Radiologii – licencje, wdrożenie, uruchomienie.	Tak, podać
29.	System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS konsoli technika	Tak, podać
30.	Osłona przeciwradiacyjna, przeźroczysta stanowiska technika (szyba ochronna)	Tak, podać
31.	Instalacja, uruchomienie aparatu mammograficznego i systemu biopsji stereotaktycznej. Demontaż i utylizacja poprzedniego aparatu mammograficznego. Wykonanie testów akceptacyjnych.	Tak, podać
	Zakup i instalacja stanowisk opisowo obrazowych
32.	Dwie jednakowe medyczne stacje diagnostyczne lekarskie tego samego producenta co oferowany mammograf. / Interfejs w standardzie DICOM 3.0 w pełnej opcji	Tak, podać
33.	Każda ze stacji wyposażona w dwa medyczne opisowe monochromatyczne 5Mpix monitory parowane rozdzielczości min. 2560x2048pix z funkcją ustawienia w pionie.	Tak, podać
34.	Obie stacje wyposażone w oprogramowanie medyczne do analizy badań mammograficznych CAD.	Tak, podać
35.	Dwa komputery opisowe klasy PC z monitorami min.19”, napęd CD/DVD, procesor dwurdzeniowy, RAM min.3GB, HDD min.120GB; sprzęt i system operacyjny zgodny z wymaganiami posiadanego systemu PACS/RIS.	Tak, podać
36.	Dwie drukarki laserowe monochromatyczne z interfejsem sieciowym, rozdzielczość wydruku monochromatycznego min.1200 x 1200 dpi	Tak, podać
37.	System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS każdej z dwu stacji opisowych	Tak, podać
38.	Podłączenie 2 lekarskich stacji diagnostycznych, komputerów opisowych, drukarek sieciowych i rejestracji do istniejącego systemu PACS/RIS firmy Alteris z wykonaniem okablowania i pozostałym koniecznym sprzętem sieciowym, wdrożenie, uruchomienie szkolenie, licencje na oprogramowanie, moduł Duble Blind Reading do opisu mammografii przez dwóch radiologów jednocześnie.	Tak, podać
	Zestaw testów do kontroli jakości aparatu mammograficznego
39.	- zestaw do kontroli jakości dedykowany do oferowanego modelu mammografu, zgodny z wymaganiami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. / w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne - Zarządzenie Nr 81/2008/DSOZ / -fantom do kontroli jakości zestawu sterotaktycznego	Tak, podać
	Pozostałe
40.	Szkolenia / szkolenie w siedzibie Zamawiającego min 5 dni roboczych po 5 godzin dla 9 techników rtg i 5 dni roboczych po 5 godzin dla 5 lekarzy, szkolenie 3 techników serwisowych urządzeń medycznych po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.	Tak, podać
41.	Instrukcje obsługi w języku polskim aparatu mammograficznego i systemu biopsji stereotaktycznej, instrukcja serwisowa dostarczyć podczas odbioru	Tak, podać
42.	Instrukcje obsługi Stacji diagnostycznych i oprogramowania na nich zainstalowanego w języku polskim, dostarczyć podczas odbioru	Tak, podać
43.	Okres pełnej gwarancji 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów okresowych i napraw wg zaleceń producenta wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. Gwarancja obejmuje mammograf cyfrowy, system biopsji stereotaktycznej, stacje diagnostyczne, konsolę technika oraz system PACS/RIS. / Pozostałe elementy zamówienia minimum 24 miesiące.	Tak, podać

### Uwaga!

1. Wartości podane w kolumnie "Wymagania graniczne" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zadeklarowania w tabeli w kolumnie „Wartość oferowana” (tam gdzie jest to wymagane) konkretnych wartości liczbowych umożliwiających dokonanie oceny, co oznacza, że niedopuszczalne jest podawanie wartości w przedziałach liczbowych (od…do) jak również poprzez wskazanie „>” lub „<”.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Opis wykonania instalacji elektrycznych
dla gabinetu zdjęć stomatologicznych i mammograficznych i sterowni

Z szachtu nr 6 w kierunku Gabinetu Zdjęć Stomatologicznych i Mammograficznych wykonać instalację : 3 obwody przewodem YDY 3 x 2,5 mm , 750V:
- obwód zasilany z UPS
- obwód zasilany z zasilania podstawowego
- obwód zasilany z zasilania rezerwowanego
Całość instalacji zamknąć w kanale Legrand 50x105 mm z osprzętem Forum.

Z szachtu nr 5 w kierunku magazynu Błon wykonać instalację: 3 obwody przewodem YDY,
3 x 2,5 mm, 750 V, zasilanym z UPS.

Wykonaną instalację zamknąć w kanale Legrand 50 x 105 mm z osprzętem Forum.