Łóżko do intensywnej terapii – 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, 2010 rok produkcji | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna min. 2100 mm z możliwością przedłużania | TAK podać |  |
|  | Całkowita szerokość łóżka max 970 mm | TAK podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne o konstrukcji kolumnowej | TAK |  |
|  | Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka regulowane z centralnego panelu sterującego | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie min 450 – 800 mm | TAK podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 +/- 5 | TAK podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części udowej w zakresie 40 +/- 5 | TAK podać |  |
|  | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu) | TAK |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców i ud | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga minimum 15 | TAK podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga minimum 15 | TAK podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji do badań – poziomowanie leża | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć rtg | TAK |  |
|  | Koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 200 kg | TAK podać |  |
|  | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | TAK |  |
|  | Wyposażenie do każdego łóżka: - barierki boczne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami łóżka, zapewniające ochronę na całej długości leża w pozycji leżącej oraz ochronę w pozycji siedzącej z jednoczesnym zapewnieniem łatwego transferu pacjenta zarówno na wózek do transportu w pozycji leżącej jak i w pozycji siedzącej. - materac z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze, zapobiegający powstawaniu odleżyn; - uchwyt na płyny fizjologiczne po każdej stronie łóżka; - wieszak na kroplówkę; - półka na pościel. | TAK |  |

Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe, 2010 rok produkcji | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość łóżka max 970 mm | TAK podać |  |
|  | Długość całkowita min 2100 mm | TAK podać |  |
|  | Regulacja wysokości łóżka min. 450 – 800 mm | TAK podać |  |
|  | Leże min. czterosegmentowe w tym min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna sekcji oparcia pleców od 00 do min 700 | TAK podać |  |
|  | Regulacja elektryczna sekcji oparcia uda w zakresie od 00 do min 250 | TAK podać |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga min. 120 i pozycji anty – Trendelenburga min 150 | TAK podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia | TAK podać |  |
|  | Regulacje funkcji sterowanych elektrycznych odbywają się z użyciem przycisków na panelu centralnym. | TAK |  |
|  | Możliwość blokady funkcji łóżka przez personel medyczny | TAK |  |
|  | Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców | TAK |  |
|  | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu) | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z czego min. 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy kierunkowej umożliwiająca przetaczanie łóżka przez jedną osobę personelu medycznego. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć rtg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min.170 kg | TAK podać |  |
|  | Materac pokryty tkaniną zmywalną przepuszczającą powietrze nieprzepuszczającą cieczy, przystosowany do prania i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Składane barierki boczne | TAK |  |
|  | Uchwyt na worek do moczu | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówki | TAK |  |
|  | Ramka do karty gorączkowej | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V | TAK |  |

Stół zabiegowy – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, 2010 rok | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z centralną blokadą wszystkich kół | TAK |  |
|  | Elektryczna lub hydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie min. 800 -1000 mm | TAK podać |  |
|  | Długość blatu min. 1900 mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość blatu min. 500 mm | TAK podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga min. 20° | TAK podać |  |
|  | Pozycja antyTrendelenburga min. 18° | TAK podać |  |
|  | Blat stołu min 4-segmentowy (z podgłówkiem) | TAK podać |  |
|  | Blaty (podnóżki) pod kończyny dolne – 2 szt. | TAK |  |
|  | Blaty pokryte materacami bezszwowymi, antystatyczne przystosowane do dezynfekcji środkami powierzchniowo czynnymi | TAK |  |
|  | Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia po obu stronach stołu | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy metalowe zewnętrzne blatów wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć rtg | TAK |  |

Znormalizowany wózek (stolik) anestetyczny – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt nowy, 2010 rok produkcji | TAK |  |
|  | Blat roboczy i min dwie szuflady | TAK podać |  |
|  | Wysokość (do blatu) - min. 890 mm | TAK podać |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą minimum 2 kół | TAK |  |
|  | Mechanizm blokowania szuflad zapobiegający wysuwaniu podczas jazdy | TAK |  |
|  | Uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |
|  | Blat wykonany z tworzywa z podniesionymi brzegami z min. trzech stron, zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów | Tak |  |