Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

Respirator stacjonarny – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, 2010 rok produkcji | TAK |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci | TAK podać |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 12”do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK podać |  |
|  | Zasilanie gazami o ciśnieniu: Tlen od 5,5 do 6 bar Sprężone powietrze 5 – 5,5 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/- 10 % | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy aparatu na minimum 30 minut. | TAK podać |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | IPPV - CMV, CMV/Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | Oddech PCV (ciśnieniowo kontrolowany) | TAK |  |
|  | Oddech VCV (objętościowo kontrolowany) | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
|  | Wspomaganie ciśnieniem - PSV | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 10 cm H2O. | TAK podać |  |
|  | Parametry Regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów min. 5-100 /min | TAK podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min. 30-2000 ml | TAK podać |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy min. 6-120 l/min | TAK podać |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PCV min. od 5 do 80 cm H2O | TAK podać |  |
|  | Regulowany czas wdechu min. od 0,25 do 3,0 sek. | TAK podać |  |
|  | PEEP/CPAP min. 30 cm H2O | TAK podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV min. od 0 do 60 cm H2O | TAK podać |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta | TAK |  |
|  | Obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Stosunek fazy wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Czas wdechu | TAK |  |
|  | Prezentacja danych |  |  |
|  | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 2 krzywych jednocześnie. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | TAK |  |
|  | Niskiej objętości wydechowej | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku – 1 szt. | TAK |  |