Formularz

Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych

Urządzenie mobilne do prowadzenia oksygenacji zewnątrzustrojowej
 ( ECMO )

Urządzenie nowe

Rok produkcji 2011

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw mobilny, umożliwiający prowadzenie oksygenacji zewnątrzustrojowej (ECMO) w czasie transportu, składający się co najmniej z biopompy, podgrzewacza wodnego, mieszalnika gazów, konsoli jezdnej. | TAK |  |
| 2. | Parametry biopompy: - Zasilanie 230V/50Hz - Niezależne zasilanie awaryjne min 90 min przy pełnym obciążeniu - Automatyczne załączanie w przypadku braku zasilania sieciowego - Awaryjny napęd ręczny głowicy - Czujnik przepływu i mikrozatorów zintegrowany z głowicą pompy – ultradźwiękowy wykrywający mikrozatory ≥ 0.065 cm3 - Wyświetlacz przepływu krwi - Wyświetlacz prędkości obrotowej głowicy, podać zakres - Zakres przepływu od 0 do 10 l/min - Wypełnienie głowicy max. 35ml - Automatyczny tryb kontrolny przepływu regulowany przez bezpośrednie obracanie pokrętła kontroli prędkości (ustawiony przepływ utrzymywany jest na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmienia się podczas perfuzji) - Możliwość ustawienia limitu dolnego i górnego prędkości - Możliwość ustawienia alarmu minimalnego limitu przepływu krwi - Alarm akustyczny i wizualny poziomu i mikrokatorów | TAK |  |
| 3. | Parametry dla podgrzewacza wodnego: - Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora - Regulacja temperatury podgrzewacza w zakresie od 32 st. do max 40 stopni (=/- 5%) - Układ zabezpieczający przez przegrzaniem powyżej 40 stopni Celcjusza - Pojemność zbiornika na wodę max. 1,5 l. | TAK |  |
| 4. | Konsola jezdna umożliwiająca transport całego zestawu | TAK |  |
| 5. | Parametry mieszalnika gazów: - Mieszacz gazów tlen-powietrze - Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2, zakres pomiarowy 21-100% - Dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 500 ml/min do 10 000ml/min - Węże przyłączeniowe | TAK |  |
| 6. | Urządzenie musi współpracować z dedykowanym zestawem oksygenatora (oksygenator, dreny, głowica, sterylne, pakowane i połączone razem) przystosowanym do pracy ciągłej minimum 14 dni, z przepływem 0,5-7,0 l/min, z powierzchnią wymiany gazowej max. 2,0 m2 | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

## Formularz

## Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych

## Oksymetr mózgowy

Urządzenie nowe

Rok produkcji 2011

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do pomiaru oksymetrii mózgowej w sposób nieinwazyjny na zasadzie detekcji koncentracji hemoglobiny w istocie szarej mózgu w skali SctO2: 0-99% | TAK |  |
| 2 | Odczyt wyników modyfikowany i odświeżany na ekranie monitora co 2 sekundy | TAK |  |
| 3 | Pomiar dokonywany przez układ sensorów działających na zasadzie laserowego światła odbitego | TAK |  |
| 4 | Szerokość pasma pomiarowego <1nm w celu zrównoważenia strat związanych z rozproszeniem oraz zakłóceniami innych absorbentów tła pomiaru (tj. tkanek, płynów, różnego stężenia pigmentu w skórze pacjenta) | TAK |  |
| 5. | Algorytm umożliwiający całkowitą minimalizację udziału tkanek pozamózgowych oraz zmiennych zależnych od pacjenta | TAK |  |
| 6. | Odchylenie standardowe uzyskiwanych wyników pomiarów STD <4% | TAK |  |
| 7. | Sygnał laserowy emitowany w oknie spektroskopowym dla pomiarów w bliskiej podczerwieni gwarantujący liniową dokładność pomiarów na poziomie 0,09 | TAK |  |
| 8. | Całkowita eliminacja wpływu melatoniny na wyniki pomiarów | TAK |  |
| 9. | Wyniki przedstawiane w sposób ciągły i niezależny od takich parametrów jak temperatura, pulsacja i ciśnienie krwi pacjenta | TAK |  |
| 10. | SctO2 przedstawiane w postaci liczby absolutnej | TAK |  |
| 11. | Pomiar nie wymaga wstępnej linii odniesienia | TAK |  |
| 12. | Możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pomiarów w dowolnym momencie procedury, w którym zachodzi taka potrzeba | TAK |  |
| 13. | Sensory jednorazowego użytku dostępne dla pacjentów dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
| 14. | Urządzenie uniwersalne, dostosowane do podłączenia i automatycznej identyfikacji wszystkich rodzajów sensorów | TAK |  |
| 15. | Możliwość zapisywania wyników pomiarów na urządzenia zewnętrzne i automatyczne przekonwertowanie wyników do tabeli typu Excel | TAK |  |
| 16. | Kolorowy duży ekran LCD z automatyczną kalibracją | TAK |  |
| 17. | Możliwość ustawienia indywidualnych zakresów dla poszczególnych rodzajów alarmów oraz widzianych na ekranie parametrów | TAK |  |
| 18. | Personalizacja użytkowników | TAK |  |
| 19. | Opcja zatrzymania obrazu ekranu i wydruku (typu freeze-up screen and print). | TAK |  |
| 20. | Zestaw czujników dla dziesięciu dorosłych pacjentów | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.