#### Załącznik nr 1

### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

APARATU DO DEKONTAMINACJI POMIESZCZEŃ

| L.p. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, 2012 rok produkcji (nie powystawowe). Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 2 | Urządzenie mobilne, stosowane już w jednostkach służby zdrowia | TAK |  |
| 3 | Możliwe do zastosowania w procesach dekontaminacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych | TAK |  |
| 4 | Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie do 400 m3 | TAK |  |
| 5. | Pełna automatyzacja i optymalizacja procesu dekontaminacji | TAK |  |
| 6. | Regulowana wydajność wymiany powietrza | TAK |  |
| 7. | Dozowanie substancji aktywnej (biobójczej) do max 75 ml/min. | TAK podać |  |
| 8. | Stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora na poziomie max 35% | TAK podać |  |
| 9. | Zastosowany aktywny czynnik w postaci gazowej postaci nadtlenku wodoru pozwalający na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym oraz instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi | TAK |  |
| 10 | Wysoka redukcja mikroorganizmów do poziomu log 6 | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiadające zabezpieczenie przerywające proces w przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych parametrów (wilgotność, stężenie czynnika aktywnego/biobójczego, temperatura) | TAK |  |
| 12 | Konstrukcja urządzenia pozwalająca na sterowanie procesem z zewnątrz pomieszczenia ( aparat wewnątrz odkażanego pomieszczenia ) | TAK |  |
| 13 | Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np. RS-485, typ D, USB | TAK podać |  |
| 14 | Możliwość programowania i zapisywania w pamięci sterownika urządzenia minimum 7 cykli (procesów) | TAK podać |  |
| 15 | Możliwość pracy w przypadku pod i nadciśnienia w dekontaminowanym pomieszczeniu | TAK |  |
| 16 | Możliwość kodowania dostępu do sterownika urządzenia w celu uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych | TAK |  |
| 17 | Możliwość kontrolowania i wydruku informacji o prawidłowości procesu. | TAK |  |
| 18 | Możliwość określenia czasu trwania każdego z etapów procesu | TAK |  |
| 19 | Pełna walidacja procesu dekontaminacji (również bioindykatorem i chemoindykatorem procesu) | TAK |  |
| 20 | Brak pozostalości substancji toksycznej, osadów, płynów po zastosowaniu nadtlenku wodoru w procesie dekontaminacji | TAK |  |
| 21 | Zasilanie 220/230 V, 50Hz, | TAK |  |
| 22 | Wyposażenie urządzenia: - czujnik H2O2 - czujnik wilgotności względnej i bezwzględnej - czujnik temperatury | TAK |  |
| 23 | Urządzenie zgodne z dyrektywami 73/23/EEC, 93/68/EEC / 89/336/EEC potwierdzonymi deklaracją zgodności producenta/upoważnionego przedstawiciela ( dołączyć do oferty ) | TAK przedstawić w ofercie |  |
| 24 | Wymagania dot. czynnika aktywnego (biobójczego) stosowanego w urządzeniu: - Skuteczność biobójcza: B, F, V, Tbc, S, - Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi, - Bezpieczny dla środowiska, personelu i pacjentów w proponowanej technologii, - Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego, - Brak toksyczności poprocesowej. | TAK |  |
| 25 | Przeglądy konserwacyjne zalecane przez producenta. | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data, katalog producenta). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.