Zadanie 4 – Wyparzacz elektryczny do basenów – 1 szt.

Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Oferowany model/typ: .………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………

Klasa wyrobu medycznego: ………….……………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry wymagane | Parametr oferowany (podać wartość, zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2012 | tak |  |
|  | Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie, w tym baseny, kaczki. | tak |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu lub od góry przez uchylną klapę (drzwi) | tak |  |
|  | Automatyczne otwieranie drzwi | tak opis |  |
|  | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń. | tak |  |
|  | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
|  | Automatyczny przebieg procesu. | tak |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z panelem sterowania w języku polskim. Informacja na wyświetlaczu dotyczy fazy cyklu, temperatury w komorze mycia oraz informacji o rodzaju awarii | tak opis |  |
|  | Dezynfekcja termiczna regulowana | tak podać dane |  |
|  | Minimum dwa cykle pracy: | tak opis |  |
|  | Regulowany w zależności od wyboru cyklu czas pracy. Minimalny nie dłuższy niż 5 min. (standard pracy ok. 8-12 min.) | tak podać dane |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia wolnostojącego: - szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm, - głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 160 cm, | tak podać dane |  |
|  | Obudowa i komora wykonana w całości ze stali nierdzewnej odpornej na korozję | tak |  |
|  | Brak łączeń w komorze, krzywizny i zaokrąglone narożniki. | tak opis |  |
|  | System samooczyszczania - para przechodzi przez dysze myjące | tak |  |
|  | Przystosowana do pracy z wodą nieuzdatniona zimną i ciepłą o dużej twardości | tak podać dane |  |
|  | Średnica przyłączy wodnych 1/2” lub 3/4'”. | tak podać dane |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny średnicy 90 -110mm. | tak opis |  |
|  | Wbudowana pompa detergentu. | Tak opis |  |
|  | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia. | tak |  |
|  | Wbudowana niskociśnieniowa wytwornica pary przystosowana do zasilenia wodą nieuzdatnioną (o dużej twardości) | Tak opis |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dodatkowa pompę do realizacji funkcji odkamieniania. | Tak opis |  |
|  | Pompa i pojemnik z substancją chemiczną (odkamieniaczem) zlokalizowane w szafce pod komorą do mycia i dezynfekcji | tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V/ 3 / 50 Hz. lub 400 V / 3+ N / 50 Hz. Maksymalna moc zasilania – do 6 kW. | Tak podać dane |  |
|  | Wyposażone w wyłącznik główny energii elektrycznej. | tak |  |
|  | Pojemność komory: - jednocześnie 1 "basen z rączką", pokrywka basenu i 1 „kaczka” - lub 3 „kaczki” | tak opis |  |
|  | Kosz uniwersalny lub kosz do mycia i dezynfekcji sprzętu z pkt 25 | tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu | tak |  |
|  | Wyposażenie startowe; a) środek myjący (kanister 5 litrów) – 3 szt. + karta techniczna+ karta charakterystyki – wraz z dostawą b) środek odkamieniający (kanister 5 litrów) 1 szt. + karta techniczna + karta charakt. – wraz z dostawą c) basen z tworzywa sztucznego - 3 szt. d) kaczki z tworzywa sztucznego - 3 szt. | tak opis |  |

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Na oferowany przedmiot udzielam ....... miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 24 miesiące).

- Warunki gwarancji:

- czas usunięcia uszkodzenia w dniach licząc od daty zgłoszenia uszkodzenia - .............

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - .................. (max 48 h)

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,

adres: .............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że wraz z dostawą zostanie dostarczona instrukcja użytkowania w języku polskim.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” sporządzony według wzoru na str. 2 SIWZ.

2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 6 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

3. Wypełniony Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”.

4. Dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki instalacyjne umożliwiające wykonanie przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej oferowanego przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczenia wykonawcy dot. oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków gwarancji

6. Deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

7. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt 1 - 7 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 3, 4, 6 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.