ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Echokardiograf

| Lp. | Opis parametru | Warunek graniczny | Skala oceny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
|  | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |
|  | Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu nie większa niż 100 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V ± 10%; 50Hz | TAK |  |  |
|  | Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę bez konieczności wymiany aparatu | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy | TAK podać |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 17” z możliwością regulacji położenia | TAK | 17” – 0 pkt 19” – 5 pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości | TAK/NIE | NIE- 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Panel sterowania z podświetlanymi lub oświetlonymi przyciskami na klawiaturze | TAK |  |  |
|  | Częstotliwości pracy podłączanych do aparatu sond min. 2-12 MHz | TAK | 2- 12MHz – 0 pkt dolny zakres poniżej 2MHz – 5 pkt górny zakres powyżej 12 MHz – 5pkt |  |
|  | Min 3 aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK | 3 – 0pkt 4 i powyżej – 5 pkt |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazowa cine loop | TAK |  |  |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja |  |  |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej JPG lub TIFF i AVI | TAK podać |  |  |
|  | Dysk twardy o pojemności min. 150 GB | TAK | 150 GB – 0 pkt 151-200 GB – 5 pkt powyżej 200 GB – 10 pkt |  |
|  | Nagrywarka DVD-R | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w videoprinter czarno - biały | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych ( tzw. cine loop ) dla prezentacji Dopplera | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG lub TIFF, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi | TAK |  |  |
|  | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPG lub TIFF, AVI,DICOM | TAK |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |  |
|  | Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
|  | Dostępne w aparacie tryby pracy: 2D M-Mode Color M-mode M-Mode anatomiczny Doppler pulsacyjny Doppler ciągły (oferowane głowice sektorowe) Doppler kolorowy Power (angio) doppler Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Pakiet pomiarów i obliczeń - kardiologiczny dla dorosłych - naczyniowy | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowymi na obrazie ruchomym ( w czasie rzeczywistym ) oraz na obrazie zamrożonym | TAK |  |  |
|  | Zoom min 8x na obrazie zatrzymanym i w min 6x w czasie rzeczywistym | TAK podać |  |  |
|  | Technika harmoniczna | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D – min. 490Hz | TAK | 490Hz – 0 pkt 490Hz - 700 Hz – 5pkt powyżej 700 Hz – 10 pkt |  |
|  | Głębokość skanowania min 30cm | TAK podać |  |  |
|  | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |  |
|  | Funkcja redukcji szumów ultradźwiękowych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz samej prezentacji bez obrazu 2D. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne obrysowanie wsierdzia z możliwością korekty | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia ręcznej korekty obrysu poprzez cofnięcie kursorem do miejsca rozpoczęcia korekty | TAK |  |  |
|  | Prezentacja DUPLEX 2D/Color Doppler dostępne ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Prezentacja TRIPLEX w wariancie 2D/Color Doppler i PW dostępne ze wszystkich głowic | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80stopni | TAK podać |  |  |
|  | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach min. 1-15mm | TAK podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera pulsacyjnego min 6m/s przy zerowym kącie korekcji | TAK | 6 m/s – 0 pkt 7 m/s - 5 pkt powyżej 8 m/s – 10 pkt |  |
|  | Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera ciągłego min 12m/s przy zerowym kącie korekcji | TAK | 12 m/s – 0 pkt 13-18 m/s – 5 pkt powyżej 18 m/s – 10 pkt |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK/NIE | NIE- 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Automatyczna zmiana częstotliwości dopplera kolorowego wraz ze zmianą głębokości badania dla głowicy sektorowej. | TAK/NIE | NIE- 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
|  | Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa, do badań kardiologicznych dla dorosłych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub w technologii matrycowej zakres częstotliwości pracy min 2-3,5MHz - min. 80 elementów - obrazowanie harmoniczne | TAK, opisać zastosowaną technologię | 80 – elementów – 0 pkt powyżej 80 – 5 pkt Zakres do 3,5MHz – 0 pkt Powyżej 3,5 MHz – 5pkt |  |
|  | Głowica liniowa zakres częstotliwości pracy min. 4-10MHZ pole widzenia głowicy do 52mm min. 192 elementów | TAK | 4-10 MHz – 0pkt dolny zakres poniżej 4 MHz – 5 pkt górny zakres powyżej 10 MHz – 5pkt |  |
|  | Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania oferty | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę Strain/Strain Rate oraz obrazowanie kinetyczne umożliwiające m.in. automatyczny obrys wsierdzia oraz pomiar frakcji wyrzutowej. Dostępne w aparacie | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę do badań przezprzełykowych dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę tzw. ślepą CW | TAK |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  np. Product Data.

Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie

terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego echokardiografu. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.