## Załącznik  Nr 1

Opis Przedmiotu zamówienia:  macerator – 5 szt.

Oferowany model/typ ….………………………………………………………………………………

Producent ……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………..

| LP. | OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA (kol.1) | Parametry wymagane (kol.2) | Parametr oferowany (podać wartość, zakresy lub opisać) (kol.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2013/2014 | tak |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone wyłącznie do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | tak |  |
| 3. | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | tak |  |
| 4. | Automatyczne lub ręczne otwieranie i zamykanie drzwi | tak opis |  |
| 5. | Górna pokrywa wykonana z tworzywa z wbudowanym system antybakteryjnym | tak |  |
| 6. | Zabezpieczenie włączenia – czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia | tak |  |
| 7. | Automatyczny przebieg procesu. | tak |  |
| 8. | Zużycie wody na jeden cykl : max 14 litrów | tak opis |  |
| 9. | Wydajność max.1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl | tak |  |
| 10. | Czas jednego cyklu maceratora max. 1 minuta | tak opis |  |
| 11. | Napięcie zasilania: 230V – 50 Hz Moc silnika – max. 1,1 kW | Tak opis |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne urządzenia wolnostojącego : szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm, głębokość urządzenia nie większa niż 50 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 120 cm, | tak podać dane |  |
| 13 | Średnica przyłączy wodnych 3/8” , 1/2” lub 3/4'”. | tak podać dane |  |
| 14 | Przystosowany do pracy z wodą nieuzdatnioną o twardości powyżej 22 on | tak |  |
| 15 | Odpływ kanalizacyjny dla urządzenia (podać wymaganą średnicę) z możliwością wariantowej lokalizacji : w podłodze lub ścianie | tak opis |  |
| 16 | Urządzenie posiada własne zasyfonowanie odpływu kanalizacyjnego | tak |  |
| 17 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji (certyfikat) CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (dołączyć do dokumentacji przetargowej) | tak |  |
| 18 | Do dokumentacji przetargowej załączyć dokumentację zawierająca szczegółowe rysunki instalacyjne umożliwiające wykonanie przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej | tak opis |  |
| 19 | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu | tak |  |
| 20 | Wyposażenie startowe dla jednego maceratora : A/ naczynia jednorazowe z pulpy papierowej: - kaczka – 100 szt. - basen płytki – 100 szt. - basen głęboki – 100 szt. pokrywka pod basen głęboki – 100 szt. pokrywka pod basen płaski – 100 szt. B) Podstawka z tworzywa sztucznego pod basen płaski - 3 szt. C) Podstawka z tworzywa sztucznego pod basen głęboki- 3 szt. Należy w ofercie uwzględnić wyposażenie startowe dla wszystkich oferowanych macertorów – 5 szt... | tak |  |
| 21 | Podać minimum dwóch dostawców dla wyposażenia startowego z poz. a, b, c pkt. 20 | tak opis |  |

Warunki  gwarancji i serwisu

| Lp | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na macerator | minimum 24 miesiące |  |
| 2 | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta | TAK |  |
| 3 | Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych | podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach) | <=8 h |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <=48 h |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach) | <=3 dni robocze |  |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy | 3 naprawy |  |
| 9 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Liczba i lokalizacja autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | podać |  |
| 11 | Autoryzowany punkt serwisowy dla zamawiającego podać : adres, telefon, e-mail, nazwisko osoby do kontaktów | podać |  |

.......................................................

/podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy/