Załącznik  Nr 1

Opis Przedmiotu zamówienia:  Płuczka   – dezynfektor –  13   sztuk

Oferowany model / typ ….………………………………………………………………………………

Producent ……………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………..

Klasa wyrobu  medycznego: ………….……………………………………………………………..

| LP. | OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA (kol.1) | Parametry wymagane (kol.2) | Parametr oferowany (podać wartość, zakresy lub opisać) (kol.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2013/2014 | tak |  |
| 2. | Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie, w tym baseny, kaczki | tak |  |
| 3. | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu lub od góry przez uchylną klapę (drzwi) | tak |  |
| 4. | Automatyczne lub ręczne otwieranie i zamykanie drzwi | tak |  |
| 5. | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń. | tak |  |
| 6. | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 7. | Automatyczny przebieg procesu. | tak |  |
| 8. | Czytelny wyświetlacz z panelem sterowania w języku polskim. Informacja na wyświetlaczu dotyczy fazy cyklu , temperatury w komorze mycia oraz informacji o rodzaju awarii | tak opis |  |
| 9. | Temperatura dezynfekcji termicznej regulowana | tak podać dane |  |
| 10. | Minimum dwa cykle pracy:. | tak opis |  |
| 11. | Czas pracy programu przeznaczonego dla basenów nie dłuższy niż 12minut | tak podać dane |  |
| 12. | Wymiary zewnętrzne urządzenia wolnostojącego : szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm, głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 180 cm, | tak podać dane |  |
| 13. | Obudowa i komora wykonana w całości ze stali nierdzewnej odpornej na korozję | tak |  |
|  | Brak łączeń w komorze, krzywizny i zaokrąglone narożniki. | tak opis |  |
| 14. | System samooczyszczania - para przechodzi przez dysze myjące | tak |  |
| 15. | Przystosowana do pracy z wodą nieuzdatnioną zimną i ciepłą o twardości powyżej 22 ºn | tak podać dane |  |
| 16. | Średnica przyłączy wodnych 1/2” lub 3/4'”. | tak podać dane |  |
| 17. | Odpływ kanalizacyjny dla urządzenia średnicy 110mm z możliwością wariantowej lokalizacji: w podłodze lub w ścianie. | tak opis |  |
| 18. | Wbudowana jedna pompa dozująca płyn płucząco-odkamieniający | Tak opis |  |
| 19. | Wbudowana niskociśnieniowa wytwornica pary przystosowana do zasilenia wodą nieuzdatnioną o twardości powyżej 22 ºn. | Tak opis |  |
| 20. | Pompa i pojemnik z płynem płucząco-odkamieniającym zlokalizowane w szafce pod komorą do mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 21. | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 400 V / 3+ N / 50 Hz Maksymalna moc zasilania – do 6 kW. | Tak podać dane |  |
| 22. | Wyposażone w wyłącznik główny energii elektrycznej. | tak |  |
| 23. | Pojemność komory: jednocześnie 1 „basen” , pokrywka basenu i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki” | tak opis |  |
| 24. | Kosz lub kosze do zawieszenie sprzętu z pkt 23 w standardowym wyposażeniu | tak |  |
| 25. | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji (certyfikat) CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (dołączyć do dokumentacji przetargowej) | tak |  |
| 26. | Do dokumentacji przetargowej załączyć dokumentację lub rysunki instalacyjne umożliwiające wcześniejsze wykonanie przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej (podejścia wodne i odpływ kanalizacyjny) , elektrycznej i budowlanej | tak opis |  |
| 27. | Dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu | tak |  |
| 28. | Wyposażenie startow dla jednej płuczki - dezynfektora; a) środek płucząco-odkamieniający (kanister 5 litrów) 5 szt. + karta techniczna ( oryginał i potwierdzone tłumaczenie na język polsk i) + karta charakterystyki ( oryginał i potwierdzone tłumaczenie na język polski ) b) basen z tworzywa sztucznego - 3 szt. kaczki z tworzywa sztucznego - 3 szt. W ofercie należy uwzględnić wyposażenie startowe dla każdej oferowanej płuczki – dezynfektora – 13 szt. | tak opis |  |
| 29. | Podać minimum dwóch dostawców dla wyposażenia z poz. a, b oraz c | tak opis |  |

Warunki  gwarancji i serwisu

| Lp | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji (bez żadnych wykluczeń i ograniczeń) na płuczkę – dezynfektor | minimum 24 miesiące |  |
| 2 | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta | TAK |  |
| 3 | Podać terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych | podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach) | <=8 h |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <=48 h |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w dniach) | <=3 dni |  |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | TAK |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy | <= 3 naprawy |  |
| 9 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Liczba i lokalizacja autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | podać |  |
| 11 | Autoryzowany punkt serwisowy dla zamawiającego podać : adres, telefon, e-mail, nazwisko osoby do kontaktów | podać |  |

.......................................................

/podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy/