Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych)

Zadanie 1 Kardiomonitor  z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe min 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | MONITOR |  |  |
|  | Ekran kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT) | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 12” | TAK podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych dynamicznych na ekranie. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | MONITOROWANIE |  |  |
|  | Ekg/Resp pomiar respiracji z elektrod ekg prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 uderzeń/min. analiza odcinka ST wraz z alarmem przekroczenia ustalonego zakresu wartości. detekcja stymulatora serca analiza arytmii Wyposażenie dla każdego kardiomonitora: przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy | TAK podać |  |
|  | NIBP pomiar ręczny ( na żądanie ) i automatyczny ( z programowanym interwałem ) wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich Wyposażenie dla każdego kardiomonitora: mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym | TAK podać |  |
|  | SpO2/Pleth wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych zakres pomiarowy SpO2 min.: 1-100% Wyposażenie dla każdego kardiomonitora: czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych na palec | TAK podać |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej i wewnętrznej - Wyposażenie dla każdego kardiomonitora: wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
|  | Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu automatyczna identyfikacja środków anestetycznych (halotan, izofluran, sewofluran,desfluran i enfluran) pomiar stężeń wdechowych i wydechowych środków anestetycznych, N2O i CO2 (kapnografia) i O2. Przebiegi falowe, wartości numeryczne. jednoczesne wyświetlanie krzywej kapnograficznej oraz stężeń gazu anestetycznego i tlenu Wyposażenie dla każdego kardiomonitora: 3 pułapki wodne dla dorosłych, 3 jednorazowe linii próbkujące dla dorosłych | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi w sposób inwazyjny wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego Wyposażenie dla każdego kardiomonitora: przewód kompatybilny z posiadanymi przez Szpital przetwornikami typu Edwards | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł pomiaru stopnia uśpienia BIS | TAK |  |
|  | Historia alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego włączania/wyłącznia dowolnego monitorowanego parametru | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania przez użytkownika granicy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Funkcja zawieszania alarmów | TAK |  |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów | TAK |  |
|  | Sygnalizowanie alarmów technicznych | TAK |  |
|  | INNE PARAMETRY |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami, z możliwością rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne min. 24 godz. | TAK podać |  |
|  | Trendy graficzne min. 24 godz. | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 60 minut w przypadku braku zasilania sieciowego. | TAK podać |  |
|  | Wbudowane złącze USB | TAK |  |
|  | Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora | TAK |  |
|  | Mocowanie kardiomonitora do aparatu do znieczulenia ogólnego typu Excel 210SE | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

### Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

### Zadanie nr 2 - Ssak elektryczny  – 2szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy min. 2012 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Ssak medyczny do odsysania płynów wewnątrz i poza ustrojowych służący do odsysania oraz usuwania płynów operacyjnych, tkanek (w tym kości), gazów, płynów ustrojowych lub materiałów zakaźnych z ran podczas operacji | TAK |  |
|  | Mobilny, na kółkach jezdnych z możliwością blokady min. dwóch kół oraz z włącznikiem/wyłącznikiem nożnym | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa z szyną narzędziową do zamocowania dodatkowych akcesoriów | TAK |  |
|  | Pompa bezolejowa nie wymagająca konserwacji | TAK |  |
|  | Regulacja podciśnienia oraz wskaźnik podciśnienia na pulpicie ssaka | TAK |  |
|  | Głośność urządzenia max do 42 dB | TAK podać |  |
|  | Ssak wyposażony w dwa nietłukące zbiorniki i pokrywy wielorazowego użytku o poj. min. 4 l na odsysanie treści z możliwością mycia, dezynfekcji i sterylizacji wraz z uchwytem mocującym. Pokrywy ze zintegrowaną uszczelką zapewniają szczelność zbiorników | TAK |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy, wielorazowy o dł. min 2 m | TAK podać |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie pompy przed zalaniem (zbiornik zabezpieczający do max 0,5 l i zawory w pokrywach | TAK podać |  |
|  | Ochrona przed wydostaniem się szkodliwych oparów do otoczenia | TAK |  |
|  | Zawór przełączający ssanie między zbiornikami | TAK |  |
|  | Wydajność ssania min. 45l/min | TAK podać |  |
|  | Podciśnienie max nie mniejsze niż 90 kPa | TAK podać |  |
|  | Przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Zasilanie 220- 240V/ 50-60Hz | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.