Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego – 1 szt.

| Lp. | Parametr / Warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Komplet złożony z: - konsola sterowania na strzykawce i w sterowni TK - strzykawka na ruchomym statywie - okablowanie - system podtrzymania temperatury środka kontrastowego | TAK |  |
|  | Pobieranie środka kontrastowego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań dowolnego producenta środków kontrastowych, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów | TAK |  |
|  | Przystosowanie do uzbrojenia i rozpoczęcia iniekcji ze sterowni TK jak i pomieszczenia badań (głowica wstrzykiwacza) | TAK |  |
|  | Konstrukcja aparatu na kołach jezdnych z możliwością zablokowania przynajmniej dwóch z nich | TAK |  |
|  | Pakiet startowy sprzętu jednorazowego użytku pozwalający na wykonanie 10 badań z użyciem dostarczonej strzykawki automatycznej | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania indywidualnych programów podawania kontrastu i NaCl | TAK |  |
|  | Minimalna szybkość przepływu nie większa niż 0,1 ml/s | TAK podać |  |
|  | Maksymalna szybkość przepływu nie mniejsza niż 6 ml/s | TAK podać |  |
|  | Iniekcje programowane: pojedyncze i wielofazowe | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego napełniania wężyków | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana | TAK |  |
|  | Ochrona przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu | TAK |  |
|  | Kontrola obecności powietrza w NaCl lub środku kontrastowym | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia iniekcji: - naprzemiennie, tj. sól fizjologiczna lub środek kontrastowy | TAK |  |
|  | Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane u Zamawiającego lub w siedzibie serwisu na terenie kraju | TAK |  |