Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Aparat rtg z ramieniem C – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wymaganie graniczne | Punktacja | Wartość oferowana (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe min. 2014 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |  |
| I | Wózek z ramieniem C |  |  |  |
|  | Odległość SID | min. 95cm |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | min. 61 cm | 61 cm – 0 pkt największa wartość 10 pkt, inne wg wzoru |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 40 cm |  |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej | min. ± 10° |  |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min. 20 cm |  |  |
|  | Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | min. ± 180° |  |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | min. 130° | 130°– 0 pkt największa wartość 10 pkt, inne wg wzoru |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | min. 75cm |  |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | max 90cm |  |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C | TAK |  |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |  |
|  | Uchwyt przy wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  |  |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy sterownik umożliwiający sterowanie przez personel ze sterylnego pola istotnymi funkcjami ramienia C, takimi jak: jasność, kontrast i obrót obrazu; ruch zmotoryzowany ramienia C; sterowanie ekspozycją | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |
|  | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |  |
|  | Blokada kół | TAK |  |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C | max 310 kg | 310kg – 0 pkt najmniejsza wartość 10 pkt, inne wg wzoru |  |
| II | Generator |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V ± 10%/ 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Moc generatora | min. 2,2 kW | 2,2 kW - 0 pkt max 10 pkt, inne wg wzoru |  |
|  | Dostępne tryby pracy min. skopia ciągła, pulsacyjna i radiografia cyfrowa | TAK |  |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | min. 40 ÷ 110 kV |  |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | min. 7 mA | 7 mA – 0 pkt. największa wartość 10 pkt, inne wg wzoru |  |
|  | Częstość impulsów fluoroskopii pulsacyjnej | min. 8 imp/s | 8 imp/s – 0 pkt. największa wartość 10 pkt, inne wg wzoru |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | min. 20 mA |  |  |
|  | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | TAK |  |  |
| III | Lampa rentgenowska |  |  |  |
|  | Typ, producent | podać |  |  |
|  | Filtracja wewnętrzna | min. 2,5 mm Al |  |  |
|  | Wielkość ogniska lampy (w przypadku lampy z dwoma ogniskami rozmiary mniejszego ogniska) | max 0,6 mm |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | min. 50kHU |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | min. 1200kHU |  |  |
| IV | Kolimator |  |  |  |
|  | Kolimator typu IRIS | TAK |  |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK |  |  |
| V | Tor wizyjny |  |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza | min. 9" |  |  |
|  | Liczba pól obrazowych | min. 2 |  |  |
|  | Współczynnik DQE | min. 60% |  |  |
|  | Typ kamery: CCD lub CMOS | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość kamery | min. 1024x1024 |  |  |
|  | Liczba monitorów LCD TFT | min.2 |  |  |
|  | Monitory umieszczone na niezależnym wózku | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu | min.18" |  |  |
|  | Luminacja monitorów | min. 300 cd/m2 |  |  |
|  | Kąt widzenia obrazu w pionie/poziomie | min.170°/170° |  |  |
| V | System obrazowania i postprocessingu |  |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | min. 1024x1024 |  |  |
|  | Głębia obrazu | min. 12 bit |  |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | min. 10 000 |  |  |
|  | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold" (LIH). | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Prezentacja mozaiki obrazów wyświetlanych jednocześnie na monitorze | min. 9 obrazów |  |  |
|  | Powiększenie obrazu | min. 2 poziomy |  |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy obrót obrazu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji obrazów oraz pętli fluoroskopowych w formacie DICOM, TIFF/JPEG oraz AVI | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez nagrywarkę CD/DVD – zapis obrazów umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania (automatycznie dołączana przeglądarka DICOM). | TAK |  |  |
|  | Port USB z możliwością nagrania obrazów | TAK |  |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości i kątów | TAK |  |  |
| VI | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Rejestrator dawki umożliwiający określenie dawki na skórę, którą otrzymuje pacjent, z wyświetlaczem dobrze widocznym dla operatora oraz z możliwością archiwizacji dawki sumarycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) | TAK |  |  |
|  | System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: · DICOM Send/Recive · DICOM Storage Comitment · DICOM Print | TAK |  |  |
|  | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do systemu PACS w celu archiwizacji badań. W przypadku zakupu stosownych licencji przez Zamawiającego, skonfigurowanie i podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS leży po stronie Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja serwisowa (w dniu dostawy) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie testów odbiorczych (akceptacyjnych). | TAK |  |  |
|  | Szkolenie użytkowników przy dostawie oraz dodatkowe szkolenie w uzgodnionym terminie (łącznie min. 15 godzin szkolenia) zakończone wydaniem certyfikatu | TAK |  |  |
|  | Opracowanie projektu ochrony radiologicznej dla wskazanego miejsca instalacji aparatu (3 pomieszczenia) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na oferowany aparat min. 24 m-cy | TAK |  |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.