Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Zadanie 1
a) Rotor elektryczny - 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Urządzenie do terapii ruchowej dla pacjentów leżących, ze statywem przyłóżkowym oraz mocowaniem do łóżka	TAK
	Pasywne poruszanie nóg za pomocą silnika	TAK
	Trening wspomagany - aktywny trening z pomocą silnika	TAK
	Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu.	TAK
	Możliwość terapii przyłóżkowej pacjentów leżących	TAK
	Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym	TAK
	Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania	TAK
	Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki	TAK
	Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy zapinaniu nóg	TAK
	Możliwość ustawienia obrotów min. od 1 do 60 na minutę.	TAK
	Funkcja „wspomaganie pedałowania” - wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny; rozpoznawanie samodzielnej aktywności pacjenta; automatyczna redukcja prędkości przy zaprzestaniu pedałowania	TAK
	Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa	TAK
	Trening symetryczny: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony	TAK
	Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego	TAK
	Analiza treningu: / wyświetlanie danych o treningu oraz uzyskanym postępie	TAK
16a	Trening pasywny: / Prędkość / Czas treningu / Stopień trudności / Przebyty odcinek	TAK
16b	Trening aktywny: / Zużyta energia / Osiągnięcia prawej i lewej strony / Opór hamulców / Dane o osiągnięciach	TAK
	Obsługa monitora urządzenia za pomocą przycisków	TAK
	Menu urządzenia w języku polskim	TAK
	Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa	TAK
	Transport urządzenia na kółkach	TAK
	Urządzenie wyposażone w hamulec	TAK
	Łatwe pozycjonowanie rozstawu podstawy urządzenia	TAK
	Pokryte materiałem do dezynfekcji obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi	TAK
	Prowadnice na nogi wraz z ustawianym odciążaniem stawów kolanowych	TAK
	Dodatkowe 2 komplety rzepów mocujących nogi (do prowadnic stóp i podudzi)	TAK

b) Rower rehabilitacyjny stacjonarny – 2 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Komputer treningowy	TAK
	Odporna na pot klawiatura foliowa	TAK
	Pomiar czasu, odcinek treningowy, odcinek całkowity, prędkość, kadencja	TAK
	Czujniki tętna w uchwytach	TAK
	Pomiar tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności	TAK
	Alarm w przypadku przekroczenia górnej granicy tętna	TAK
	Ręczne sterowanie obciążeniem	TAK
	Trening ukierunkowany na strefy (FAT/FIT/MANUELL)	TAK
	Wyświetlacz ciągły min. 10 funkcji (wraz z wykresem częstotliwości kroku)	TAK
	Koło zamachowe min. 7 kg	TAK
	Maksymalne obciążenie wagowe min. 150 kg	TAK
	System hamowania - magnetyczny	TAK
	System napędowy - pas z żebrowaniem wzdłużnym	TAK
	Zakres obciążenia stopniowo regulowany ręcznie od 1 do 10	TAK
	Zasilanie elektryczne	TAK
	Kierownica z regulacją kąta nachylenia	TAK
	Kółka/rolki transportowe	TAK
	Niskie wejście	TAK
	Pedały pasowe z punktem ciężkości	TAK
	Regulacja siedziska w poziomie	TAK
	Szybka regulacja wysokości siedziska	TAK

c) Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii – 1 szt.

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Dotykowy kolorowy wyświetlacz	TAK
	Wbudowane gotowe protokoły zabiegowe	TAK
	Możliwość modyfikacji programów zabiegowych	TAK
	Praca ciągła oraz impulsowa	TAK
	Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa	TAK
	Moc maksymalna min. 3W/cm2	TAK
	Głowica przeznaczona do pracy na sucho i w wodzie	TAK
	Głowica wieloczęstotliwościowa 1 – 3,3 MHz o powierzchni min. 5cm2	TAK
	Kontrola kontaktu głowicy z pacjentem	TAK

d) Aparat wielofunkcyjny do elektroterapii – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Aparat do terapii kombinowanej, elektrofonoforezy, terapii ultradźwiękowej i elektroterapii.	TAK
	Dwa w pełni niezależne kanały elektroterapii	TAK
	Możliwość pracy obwodów wyjściowych w trybie stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego.	TAK
	ELEKTROTERAPIA – prądy: / - interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF)) / - TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst) / - TENS do terapii porażeń spastycznych / - Kotz’a/rosyjska stymulacja / - tonoliza / - diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) / - impulsowe (prostokątny, trójkątny) / - impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny / - unipolarne falujące / - galwaniczne / - mikroprądy	TAK
	ELEKTRODIAGNOSTYKA: / - elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t / - automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji	TAK
	TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA / - głowica 1 MHz, 4 cm2 / - emisja ciągła – efekt termiczny / - emisja pulsująca – mikromasaż / - kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z - zegarem zabiegowym / - stabilizacja emitowanej mocy	TAK
	Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników	TAK
	PROGRAMY ZABIEGOWE: / - uproszczenie obsługi aparatu / - jednostki chorobowe wybierane po nazwie / - min. 200 wbudowanych programów zabiegowych / - min.100 programów do ustawienia dla użytkownika / - min. 80 programów ulubionych / - nadawanie własnych nazw programom	TAK
	Min. 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych	TAK
	Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu	TAK
	Test elektrod	TAK
	Komplet akcesoriów do aparatu (przewody pacjenta, elektrody do elektroterapii, pokrowce, pasy rzepowe)	TAK

e) Laser biostymulacyjny – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/ typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Zestaw do biostymulacji laserowej, umożliwiający pracę zarówno przy pomocy sond punktowych, sondy prysznicowej jak i w trybie automatycznym z wykorzystaniem sondy skanującej.	TAK
	Regulacja mocy sond i aplikatorów	TAK
	Tryby emisji: ciągły i impulsowy	TAK
	Regulacja mocy w zakresie min. 25-100%	TAK
	Zakres częstotliwości 1-5000Hz	TAK
	Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu	TAK
	Możliwość podłączenia minimum 2 sond punktowych oraz aplikatora skanującego równocześnie	TAK
	Liczniki czasu pracy sond laserowych	TAK
	Stabilizacja i regulacja mocy sond	TAK
	Sterownik z wyświetlaczem graficznym	TAK
	Tryby pracy: programowy/manualny	TAK
	Wbudowane programy zabiegowe usprawniające obsługę aparatu: / jednostki chorobowe wybierane wg nazwy / min. 30 programów dla sondy IR / min. 20 programów dla sondy R / min. 20 programów użytkownika / min. 8 programów z częstotliwościami Nogiera / min. 30 programów z częstotliwościami Volla	TAK
	Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych / min. 10 sekwencji dla sond punktowych / min. 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących	TAK
	Ramię statywu z regulowaną wysokością w zakresie min. 60-140 cm	TAK
	Możliwość ustawienia aplikatora w min. 2 płaszczyznach	TAK
	Określanie pola zabiegowego w minimum 3 trybach kreślenia: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta	TAK
	Automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego	TAK
	Ramię podtrzymywane za pomocą siłownika pneumatycznego	TAK
	Półka na sterownik i okulary	TAK
	Aplikator na podstawie jezdnej	TAK
	Aplikator skanujący o mocy min. R 50mW oraz IR 400mW	TAK
	Sonda punktowa R 660nm/40mW	TAK
	Sonda punktowa IR 808nm/400mW	TAK
	Uchwyt do sond punktowych	TAK
	Okulary ochronne - 4 szt.	TAK

f) Diatermia indukcyjna typu Terapuls – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Ekranowany generator dwukanałowy pola magnetycznego	TAK
	Ekranowany przewód	TAK
	Ekranowana elektroda	TAK
	Częstotliwość znamionowa: 27,12 Hz +/-2%	TAK
	Szczytowa moc w impulsie min. 200 W	TAK
	Średnia moc w impulsie / - przy pracy jednokanałowej min. 65W - przy pracy dwukanałowej min. 2x37W	TAK
	Szerokość impulsu w zakresie min. 65-400 ms	TAK
	Częstotliwość powtarzania impulsów / - min. 25 do 875 Hz przy pracy jednokanałowej / - min. 25 do 500 Hz przy pracy dwukanałowej	TAK
	Bank gotowych procedur terapeutycznych	TAK
	Możliwość wprowadzenia własnych procedur terapeutycznych	TAK
	Programowanie czasu terapii w zakresie min. od 1 do 60 minut	TAK
	Ramię/uchwyt do mocowania elektrod	TAK
	Elektroda indukcyjna pola magnetycznego średnica 14 cm – 1 szt.	TAK
	Ekran LCD	TAK
	Możliwość przemieszczania aparatu - 4 kółka jezdne	TAK
	Możliwość podłączenia opcjonalnej elektrody indukcyjnej pola magnetycznego o średnicy 8 cm	TAK
	Masa urządzenia max 45 kg	TAK
	Zasilanie 230 V, 50/60 Hz	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne np. Product Data.
Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji/ pokazu oferowanego sprzętu. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zadanie 2

a) Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych	TAK
	Profil wanny umożliwiający komfortowy podjazd z boków i od przodu wózkiem inwalidzkim	TAK
	Płaska podstawa stalowa w kształcie podkowy zapewniająca dobrą stabilizację i nieutrudniająca dostępu do wanny.	TAK
	Materiał kompozytowy z włókna szklanego	TAK
	Ilość dysz do hydromasażu – min. 12 szt.	TAK
	Dysze do hydromasażu z funkcją napowietrzania wody	TAK
	Regulacja wydajności dysz i stopnia napowietrzania	TAK
	Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho	TAK
	Prysznic do higienicznego mycia wanny	TAK
	Pojemność użytkowa 30 l +/-2%	TAK
	Czas napełniania max. 1min.	TAK
	Czas wypuszczania wody max 0,5 minuty	TAK
	Waga max 70 kg	TAK
	Wymiary ( dł. szer. wys.) 950x 870 x1050 +/-2%	TAK
	Sterowanie manualne	TAK
	Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia - elektromagnetyczny zmiękczacz wody	TAK
	Krzesło obrotowe z oparciem, z regulacją wysokości, powierzchnia zmywalna, kółka do powierzchni twardych	TAK

b) Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych – 1 szt.
Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Urządzenie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK podać
	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych	TAK
	Materiał kompozytowy z włókna szklanego	TAK
	Dysze do masażu wirowego minimum 14 szt.	TAK
	Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody	TAK
	Możliwość regulacji wydajności dysz	TAK
	System dysz posiadający funkcję przepłukiwania	TAK
	Możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu	TAK
	Manualne ustawienie parametrów terapii	TAK
	Pojemność użytkowa 45 l +/- 5% / Pojemność maksymalna do 55 l	TAK
	Czas napełniania do 1,5 min	TAK
	Czas wypuszczania wody do 1 min	TAK
	Maksymalny pobór mocy 600VA	TAK
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) 880 mm x 760 mm x 780 mm (+/- 2% )	TAK
	Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia - elektromagnetyczny zmiękczacz wody	TAK
	Krzesło obrotowe z oparciem, z regulacją wysokości, powierzchnia zmywalna, kółka do powierzchni twardych	TAK

Wanny i wirówki muszą posiadać jednolite spójne wzornictwo i stylizację o takich samych cechach linii, konturów, kształtów.
Wirówki muszą posiadać jednolitą kolorystykę w standardzie dostępnym u Wykonawcy. Kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

Do dokumentacji przetargowej należy załączyć rysunki zawierające propozycję lokalizacji urządzeń w pomieszczeniu 3/16a Zakładu Rehabilitacji wskazanym przez Zamawiającego (wg załącznika) oraz warunki techniczne umożliwiające wcześniejsze wykonanie przyłączy instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej.
Ze względu na ograniczoną powierzchnię użytkową w/w pomieszczenia Zamawiający zaleca przeprowadzenie wcześniejszej wizji lokalnej.