Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Aparat do chłodzenia mózgu – 1 szt.

| Lp. | Parametr/ warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat składający się z jednostki centralnej współpracujący z chłodzącymi krew cewnikami wewnątrznaczyniowymi dostępnymi do żyły udowej, podobojczykowej oraz szyjnej wewnętrznej Aparat fabrycznie nowy, min. 2013 rok produkcji Model/typ Producent Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
|  | Aparat mobilny - w podstawie umieszczone cztery samonastawne koła jezdne z możliwością blokady | Tak |  |
|  | Chłodzenie i ogrzewanie pacjenta | Tak |  |
|  | Prowadzenie pacjenta w stanie łagodnej hipotermii terapeutycznej (32 0C - 35 0C) | Tak |  |
|  | Prowadzenie pacjenta w stanie normotermii terapeutycznej | Tak |  |
|  | Automatycznie utrzymywanie żądanej temperatury terapeutycznej, w zakresie min. 32 - 38 ºC | Tak podać |  |
|  | Automatyczna stabilizacja temperatury pacjenta w przypadku napadowych gorączek | Tak |  |
|  | Szybkość schładzania i ogrzewania programowana w zakresie min. od 0,1 do 0,65°C/godzinę, z dokładnością do 0,05°C | Tak podać |  |
|  | Wyświetlanie temperatury terapeutycznej oraz aktualnej temperatury pacjenta na ekranie konsoli | Tak |  |
|  | Wyświetlanie trendu temperatury pacjenta na ekranie | Tak |  |
|  | Wyświetlanie temperatury medium chłodzącego | Tak |  |
|  | Ciągłe monitorowanie temperatury wnętrza ciała pacjenta, min. dwa kanały pomiarowe | Tak |  |
|  | Dokładność wskazań temperatury, min. 0,2ºC | Tak podać |  |
|  | Możliwość eksportu danych do komputera PC | Tak |  |
|  | Dostępna opcja podłączenia konsoli do systemu monitorowania | Tak |  |
|  | Automatyczny test startowy systemu | Tak |  |
|  | Funkcja dodatkowego wstępnego chłodzenia czynnika chłodzącego | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy monitor LCD min. 6” | Tak podać |  |
|  | Masa konsoli max. 65kg | Tak podać |  |
|  | Kompletny zestaw oprzyrządowania jednorazowego (cewnik, wymiennik ciepła, cewnik foleya z czujnikiem temperatury) – min 3 szt. | Tak podać |  |
|  | Różne modele/rozmiary/ cewników chłodzących | Tak podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna cewnika chłodzącego max. 9,3 Fr. dla wszystkich typów | Tak podać |  |
|  | Cewnik chłodzący wyposażony w min. trzy kanały umożliwiające wlewy wewnątrznaczyniowe | Tak |  |
|  | Maksymalny okres używania cewnika chłodzącego: min. 4 dni | Tak podać |  |
|  | Cewnik do hipotermii wewnątrznaczyniowej bezpieczny pod względem obrazowania całego ciała za pomocą rezonansu magnetycznego | Tak |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data, katalog producenta). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Nieprzedstawienie takiego dokumentu, w wyznaczonym terminie, spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ.