Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

##### Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy przelotowy z wyposażeniem

Dostawa z montażem, instalacją i uruchomieniem

| Lp. | Parametr /warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sterylizator niskotemperaturowy plazmowy przelotowy fabrycznie nowy, 2014 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
|  | Komora prostokątna o objętości użytkowej min. 120 litrów. | Tak podać |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej min. 700 mm | Tak podać |  |
|  | Drzwi komory przesuwne w pionie w dół. | Tak |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji narzędzi kanałowych, endoskopów elastycznych oraz optyk. | Tak |  |
|  | Wymagane osiągi sterylizacyjne urządzenia: - elastyczny przewód którego światło przekroju wynosi min. 2 mm i długość min. 5 metrów/ elastyczny przewód, którego światło przekroju wynosi min. 2 mm i długość min. 2 m przy ilości min. 10 szt. - metalowy element którego światło przekroju wynosi 1 mm i długość minimum 0,5 m/ metalowy element, którego światło przekroju wynosi 1 mm i długość min. 0,25 m przy ilości min. 10 szt. | Tak podać |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp.) | Tak |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie mniejsze lub równe 50%) oraz plazma gazu | Tak podać |  |
|  | Stężenie nadtlenku wodoru w procesie sterylizacji nie przekraczające 50% | Tak |  |
|  | Brak konieczności stosowania busterów | Tak |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 60 ºC | Tak |  |
|  | Maksymalny czas trwania procesu do 70 minut, brak konieczności aeracji wsadu po procesie | Tak podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
|  | Po stronie załadowczej oraz wyładowczej dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych ) | Tak |  |
|  | Wydruk parametrów procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji | Tak |  |
|  | Kontrola procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych przy wykorzystaniu testu typu Helix o długości 1,5 metra i średnicy przekroju 2 mm. | Tak |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów biologicznych do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty zagwarantowanej przez producenta skuteczności procesu. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne Maksymalna moc przyłączeniowa 4kW. Urządzenie nie wymagające dodatkowych przyłączy poza zasilaniem elektrycznym. | Tak podać |  |
|  | Podłączenie i uruchomienie komunikacji pomiędzy urządzeniem a elektronicznym system rejestracji obiegu materiału ProCs firmy Dobromed użytkowanego przez Zamawiającego w celu zapisu parametrów procesu urządzenia i zatwierdzania wsadu lub zainstalowanie drugiego systemu rejestracji obiegu sprzętu w sterylizacji plazmowej wraz z wyposażeniem obejmującym między innymi monitory, czytniki kodów kreskowych, drukarki naklejek z kodami kreskowymi i pozostały sprzęt niezbędny do funkcjonowania danego systemu | Tak podać |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych (testy chemiczne, testy biologiczne, czynnik sterylizujący) pozwalający na wykonanie min. 30 sterylizacji z użyciem dostarczonego sterylizatora | Tak podać |  |
| II | Zgrzewarka Urządzenie fabrycznie nowe, 2014 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
| 1. | Szybkość zgrzewania min 10 m/min Możliwość ustawienia odległości zgrzewu od krawędzi rękawa do 35 mm Szerokość zgrzeiny 12 mm +/- 2 mm Wyświetlacz temperatury zgrzewania Zakres temperatur do 160-220 ºC Tolerancja temperatur +/- 2% Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz Pobór mocy maks. 500 W Masa do 20 kg Wyposażenie dodatkowe zgrzewarki: Stolik rolkowy - szt.1 Obcinarka do rękawów z dystrybutorem dwupoziomowym – 1 szt. | Tak podać |  |

- Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 14937.

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu (pod rygorem odrzucenia oferty) celem weryfikacji.

|  | ...................................................... (podpis) |
| --- | --- |