Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Zestaw do badań endoskopowych: tor wizyjny – 2 szt., videokolonoskop HDTV- 3szt., videogastroskop HDTV – 3 szt., videoduodenoskop – 1 szt., myjnia endoskopowa – 2szt., pompa płucząca – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Videogastroskop HDTV wysokiej rozdzielczości Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 – 3 szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 1. | Jednostopniowe, wodoodporne podłączenie do źródła światła i procesora lub jednostopniowe, podłączenia do źródła światła i procesora z zabezpieczeniem i rotacją konektora | TAK podać |  |
| 2. | Średnica kanału biopsyjnego | 2,8 mm |  |
| 3. | Długość robocza | Maks. 1100 mm podać |  |
| 4. | Kąt widzenia | Min. 140 stopni |  |
| 5. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo | 210/90 stopni 100/100 stopni podać |  |
| 6 | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
| 7. | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2, ETD-3 prod. Olympus oraz myjniach endoskopowych zaoferowanych w pkt VI | TAK |  |
| 8. | Przystosowany do współpracy z zaoferowanym w pkt IV torem wizyjnym | TAK |  |
| II | Videokolonoskop HDTV wysokiej rozdzielczości Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 – 3 szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 1. | Jednostopniowe, wodoodporne podłączenie do źródła światła i procesora | TAK |  |
| 2. | Średnica kanału biopsyjnego | Min. 3,7 mm podać |  |
| 3. | Długość robocza | Maks. 1330 mm podać |  |
| 4. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo | 180/180 stopni 160/160 stopni podać |  |
| 5. | Kąt widzenia | Min. 170 stopni lub 140 stopni z płynną funkcją ZOOM podać |  |
| 6. | Regulowana sztywność sondy lub zróżnicowana/ dzielona sztywność sondy w trzech zakresach | TAK podać |  |
| 7. | Kanał do spłukiwania pola operacyjnego | TAK |  |
| 8. | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2, ETD-3 prod. Olympus oraz myjniach endoskopowych zaoferowanych w pkt VI | TAK |  |
| 9. | Przystosowany do współpracy z zaoferowanym w pkt IV torem wizyjnym | TAK |  |
| III | Videoduodenoskop – 1 szt. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 1. | Blokowanie prowadnic w dwóch płaszczyznach lub blokowanie prowadnic w systemie elewatora „V” z blokadą w dwóch kierunkach | TAK podać |  |
| 2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | TAK |  |
| 3. | Średnica kanału biopsyjnego | 4,2 mm |  |
| 4. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo | 120/90 stopni 110/90 stopni lub 120/ 90, 105/ 90 podać |  |
| 5. | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2, ETD-3 prod. Olympus oraz myjniach endoskopowych zaoferowanych w pkt VI | TAK |  |
| 6. | Przystosowany do współpracy z zaoferowanym w pkt IV torem wizyjnym | TAK |  |
| IV | Tor wizyjny: Fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 – 2 szt. Producent Model Kraj pochodzenia - Procesor wizyjny HDTV z funkcją automatycznego wybierania zdjęć najlepszej jakości - Ksenonowe źródło światła o mocy 300W z lampą zapasową - Monitor medyczny HDTV min. 26 cali dedykowany do zestawu endoskopowego - Wózek endoskopowy z uchwytem na endoskopy, ramieniem monitora, szufladą na klawiaturę i zintegrowanym zasilaniem - Kompatybilność zaoferowanego toru wizyjnego z posiadanymi przez Szpital endoskopami typu TJF-145, GIF-Q165, CF-Q165L, GIF-XTQ160 prod. Olympus oraz endoskopami zaoferowanymi w pkt I, II, III | TAK podać |  |
| V | Pompa płucząca z funkcją płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał płukania Water Jet endoskopu. Dreny – min. 10 szt. Fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 – 1 szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| VI | Automatyczna myjnia endoskopowa Fabrycznie nowa, rok produkcji 2014 – 2 szt. Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 1. | Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich. Uniwersalność urządzenia (nie powiązane z firmą i typem endoskopu). Komplet adapterów do mycia i dezynfekcji posiadanych przez Zamawiającego endoskopów produkcji Pentax, Olympus dostępne w dniu dostawy | TAK |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu | TAK |  |
| 3. | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 4. | Możliwość zastosowania aldehydu glutarowego | TAK |  |
| 5. | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego). Należy podać listę środków, i ich producentów, dostępnych na rynku polskim, jakie mogą być stosowane w oferowanej myjni z min. 3 zestawami środków myjących i dezynfekcyjnych | TAK podać |  |
| 6. | Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK |  |
| 7. | Wyświetlanie czasu i temperatury | TAK |  |
| 8. | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 9. | Zasilanie wodą bieżącą z instalacji | TAK |  |
| 10. | Lampa UV w myjni lub proces termiczny uzdatniania wody | TAK |  |
| 11. | Możliwość samodezynfekcji myjni | TAK |  |
| 12. | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopu, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | TAK |  |
| 13. | Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – podłączenie do posiadanego przez Zamawiającego systemu Endoskan 2PL lub wyposażenie myjni we własny system dokumentacji. | TAK podać |  |
| 14. | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 15. | Wymagania instalacyjne | TAK podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo, pod rygorem odrzucenia oferty, wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

|  | .......................................................... (podpis) |
| --- | --- |