Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Aparat USG Doppler – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARUNEK GRANICZNY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2014 Model/typ Producent Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Model wprowadzony do produkcji w 2011 lub później | TAK podać |  |
|  | Konstrukcja mobilna na wózku z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach | TAK podać |  |
|  | Modułowa konstrukcja aparatu umożliwiająca jego rozbudowę bez konieczności wymiany aparatu | TAK |  |
|  | Waga aparatu do 100 kg | TAK podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej, przetwornik min. 12 bitowy | TAK podać |  |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic usg, tzw. presety – min.30 | TAK podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu w trybie 2D co najmniej 1-17MHz. | TAK podać |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 205 dB | TAK podać |  |
|  | Głębokość pola obrazowego min. 1,5-30cm | TAK podać |  |
|  | Aparat wyposażony w minimum trzy aktywne gniazda głowic obrazowych | TAK podać |  |
|  | Monitor kolorowy LCD/LED o przekątnej ekranu minimum 19” z możliwością regulacji położenia | TAK podać |  |
|  | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości i możliwością obrotu | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw CINE LOOP) prezentacji B, kolorowy Doppler, prezentacji M i Dopplera spektralnego – min 2500 klatek pamięci CINE | TAK podać |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej JPG lub TIFF i AVI | TAK podać |  |
|  | Aparat wyposażony w videoprinter czarno – biały | TAK |  |
|  | Dysk twardy o pojemności min. 250 GB | TAK podać |  |
|  | Wbudowany w aparat napęd DVD-R | TAK |  |
|  | Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG lub TIFF, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi | TAK podać |  |
|  | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPG lub TIFF, AVI, DICOM – min 3 gniazda USB w tym co najmniej jedno z przodu aparatu | TAK podać |  |
|  | Raporty z badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |
|  | Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM z funkcją Worklist i MPPS | TAK |  |
|  | Obrazowanie |  |  |
|  | Dostępne w aparacie tryby pracy: Tryb B Tryb M Doppler pulsacyjny Doppler kolorowy Power Doppler Power Doppler kierunkowy lub równoważne rozwiązania, | TAK |  |
|  | Frame Rate dla trybu B – powyżej 490 obrazów/s | TAK podać |  |
|  | Zoom na obrazie w czasie rzeczywistym, zatrzymanym i z pamięci CINE min 10x | TAK podać |  |
|  | Zmiana prędkości przemiatania trybu M min. 4 prędkości | TAK podać |  |
|  | Tryb M anatomiczny | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny – zakres prędkości min. 7 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK podać |  |
|  | Zakres regulacji bramki min. 1- 20 mm | TAK podać |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 20 stopni | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w Dopplerze kolorowym min. 380 cm/sek. | TAK podać |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w trybie Color Doppler i Power Doppler min. 20 map | TAK podać |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B oraz B/CD w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie Duplex i Triplex dostępne ze wszystkich głowic – w zakresie prędkości min. 7 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych sondach z możliwością zmian częstotliwości harmonicznych oraz z wykorzystaniem inwersji faz | TAK |  |
|  | Funkcja poszerzająca pole skanowania na sondach liniowych (obrazowanie trapezowe i rombowe) | TAK |  |
|  | Funkcja redukcji szumów ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek dostępna dla wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy lub technika obrazowania w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków min. 6 kątów lub ustawień | TAK podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego na obrazie rzeczywistym i na zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym (min. Vmax, Vmin, PI, RI, S/D) | TAK podać |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: naczyniowych jamy brzusznej drobnych narządów mięśniowo-szkieletowe | TAK |  |
|  | Sondy dedykowane do aparatu elektroniczne, szerokopasmowe |  |  |
|  | Głowica convex wielorzędowa lub wykonana w technologii zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości (ogniskowanie w płaszczyźnie obrazu oraz grubości warstwy) jak głowice wielorzędowe do badań brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 2-6 MHz - min. 570 elementów lub 128 dla technologii zastępującej wielorzędową - kąt pola skanowania min. 70 stopni | TAK podać |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów - zakres częstotliwości pracy min. 5-12 MHz - min.190 elementy - długość czoła głowicy min. 50 mm | TAK podać |  |
|  | Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania oferty |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler fali ciągłej sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 2 – 4 MHz | TAK podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego z niskim indeksem MI | TAK |  |
|  | Inne niż harmoniczne tryby obrazowania poprawiające obrazowanie naczyń i struktur płynowych | TAK podać |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Okres gwarancji na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.