Zadanie 1 - Kardiomonitor z pomiarem gazów anestetycznych – 2 szt.
Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	MONITOR
	Ekran kolorowy	TAK
	Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)	TAK
	Przekątna ekranu min. 12”	TAK / podać
	Jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych dynamicznych na ekranie. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika	TAK / podać
	Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego	TAK
	MONITOROWANIE
	Ekg/ Resp / - pomiar respiracji z elektrod ekg / - prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę / - pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 uderzeń/ min. / - analiza odcinka ST wraz z alarmem przekroczenia ustalonego zakresu wartości. / - detekcja stymulatora serca / - analiza arytmii / - wyposażenie dla każdego kardiomonitora: przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy	TAK / podać
	NIBP / - pomiar ręczny (na żądanie) i automatyczny (z programowanym interwałem) / - wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich / - wyposażenie dla każdego kardiomonitora: mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym	TAK / podać
	SpO2/Pleth / - wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych / - zakres pomiarowy SpO2 min.: 1-100% / - wyposażenie dla każdego kardiomonitora: czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych na palec	TAK / podać
	Pomiar temperatury powierzchniowej i wewnętrznej / Wyposażenie dla każdego kardiomonitora: wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy i rektalny	TAK
	Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu / - automatyczna identyfikacja środków anestetycznych (halotan, izofluran, sewofluran,desfluran i enfluran) / - pomiar stężeń wdechowych i wydechowych środków anestetycznych, N2O i CO2 (kapnografia) i O2. Przebiegi falowe, wartości numeryczne. / - jednoczesne wyświetlanie krzywej kapnograficznej oraz stężeń gazu anestetycznego i tlenu / - wyposażenie dla każdego kardiomonitora: 3 pułapki wodne dla dorosłych, 3 jednorazowe linie próbkujące dla dorosłych	TAK
	Pomiar ciśnienia krwi w sposób inwazyjny / - wyświetlanie wartości skurczowego, rozkurczowego i średniego / - wyposażenie dla każdego kardiomonitora: przewód kompatybilny z posiadanymi przez Szpital przetwornikami typu Edwards	TAK
	Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł pomiaru stopnia uśpienia BIS	TAK
	Historia alarmów	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/ wyłącznia dowolnego monitorowanego parametru	TAK
	Możliwość ustawiania przez użytkownika granicy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Funkcja zawieszania alarmów	TAK
	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów	TAK
	Sygnalizowanie alarmów technicznych	TAK
	INNE PARAMETRY
	Monitor z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów	TAK
	Trendy tabelaryczne min. 24 godz.	TAK / podać
	Trendy graficzne min. 24 godz.	TAK / podać
	Zasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 60 minut w przypadku braku zasilania sieciowego.	TAK / podać
	Wbudowane złącze USB	TAK
	Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora	TAK
	Mocowanie kardiomonitora do aparatu do znieczulenia ogólnego typu Excel 210SE	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zadanie nr 2 - Kardiomonitor – 2 szt.
Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
	Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2013 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	TAK / podać
	MONITOR
	Ekran kolorowy	TAK
	Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT)	TAK
	Przekątna ekranu min. 8,4”	TAK / podać
	Wyświetlanie min. 4 krzywych na ekranie	TAK / podać
	Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów	TAK
	Waga kardiomonitora z akumulatorem max 4,5 kg	TAK / podać
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim	TAK
	MONITOROWANIE
	Ekg/Resp / - pomiar respiracji z elektrod ekg, możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu	TAK
	NIBP / - pomiar ręczny i automatyczny / - wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich	TAK
	SpO2/Pleth / wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/ wyłączenia dowolnego monitorowanego parametru	TAK
	Możliwość dowolnego konfigurowania alarmów poszczególnych parametrów	TAK
	Możliwość niezależnego włączania/wyłączania alarmów poszczególnych parametrów	TAK
	Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów	TAK
	Sygnalizowanie alarmów technicznych	TAK
	AKCESORIA
	Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy	TAK
	Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym	TAK
	Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych	TAK
	INNE PARAMETRY
	Trendy tabelaryczne min. 24 godz.	TAK / podać
	Trendy graficzne min. 24 godz.	TAK / podać
	Zasilanie sieciowo-akumulatorowe min. 2 h pracy na akumulatorze	TAK / podać
	Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora	TAK
	Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora	TAK
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data, katalog producenta). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.